# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/2009					Przeworsk, dnia 02.02.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa Videoduodenoskopu z wyposażeniem

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Zwracamy się z pytaniem jaki system do archiwizacji posiada pracownia badań endoskopowych i dlaczego zestaw do duodenoskopii, który jest przeznaczony do zabiegów udrażniania i protezowania dróg żółciowych ma być kompatybilny ze sprzętem znajdującym się w pracowni badań endoskopowych skoro są to dwa różne i niezależne miejsca. Czy Zamawiający wymaga aby obrazy z zabiegów były archiwowane w zupełnie innym pomieszczeniu?

# Odpowiedź

Zamawiający posiada system do archiwizacji badań endoskopowych oparty na własnych rozwiązaniach. Zamawiający wymaga aby zestaw do videoduodenoskopii był w pełni kompatybilny min. z posiadanymi endoskopami GIF-Q165 I CF-Q165L ponieważ część badań wymienionymi endoskopami wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym w miejscu gdzie będą też wykonywane badania videoduodenoskopem. Zamawiający chce uniknąć niebezpiecznego transportu zestawu urządzeń z Pracowni Endoskopu do miejsca gdzie są wykonywane badania w znieczuleniu.

# Pytanie 2.

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego aby wykreślił zapis kompatybilności z posiadanym zestawem endoskopowym Olympus ponieważ zabiegi duodenoskopowe będą wykonywane w zupełnie innym miejscu szpitala. Obecny zapis wyklucza jakiegokolwiek innego dostawcę co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i uniemozliwia zakup na korzystnych warunkach.

# Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ z powodów wymienionych w odpowiedzi do pytania nr.1

# Pytanie 3.

Prosimy o zmianę zapisu pkt.10 z istniejącego na „Głębia ostrości min 5-60 mm”. Obecny zapis uniemożliwia zaoferowanie aparatu o lepszych parametrach takich jak 4-60 mm lub 3-60 mm.

# Odpowiedź

Odpowiedź w modyfikacji siwz

# Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści najnowocześniejszy na rynku wideoprocesor w technologii wysokiej rozdzielczości HD z funkcją wycięcia czerwonego pasma światła, wirtualnej chromoendoskopii i uwydatnienia struktury naczyń oraz tkanek (wszystkie funkcje dostępne dla duodenoskopu) z menu w języku angielskim ?

# Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ co do wymogu menu w języku polskim.

# Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe nowoczesne oświetlenie typu LED włączane ręcznie w przypadku awarii lampy głównej?

# Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz co do wymogów zapasowej lampy (włączana automatycznie o mocy min. 150 W)

# Pytanie 6.

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego parametry techniczne  akcesoriów endoskopowych są charakterystyczne dla sprzętu firmy Olympus, w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o zgodę na zaproponowanie poszczególnych akcesoriów zgodnie z ich przeznaczeniem , które będą dopasowane do oferowanego przez naszą firmę sprzętu endoskopowego.

# Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz co do opisu wyposażenia videoduodenoskopu.

# Pytanie 7.

Czy Zamawiający w art.5 ust.4 umowy dopuści zmianę zapisu z istniejącego:

„Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.”

Na zapis o następującej treści

„Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni licząc od dnia dostarczenia aparatu do serwisu (w okresie gwarancyjnym przesyłką kurierska na koszt Wykonawcy)”

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy oraz zwłoki w usunięciu wad usterek z 0,5 % wartości umowy na 0,1% wartości umowy?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z zadanymi pytaniami , Zamawiający modyfikuje treść SIWZ

Zamawiający w załączniku nr. 2 siwz w kolumnie parametry urządzenia zmienia zapis w pkt.  10 na zapis „Głębia ostrości min 5-60 mm”.

ZAMAWIJĄCY