Załącznik nr 2 a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadnie nr. 1

PARAMETRY GRANICZNE

KARDIOMONITOR MODUŁOWY – STACJONARNY

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji

|  | KARDIOMONITOR MODUŁOWY – STACJONARNY Parametry wymagalne | OPIS TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zintegrowany ekran kolorowy typu TFT, rozdzielczość nie mniej niż 800 x 600, przekątna ekranu minimum …12 ”……. |  |  |
|  | Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych wybranych, monitorowanych parametrów; |  |  |
|  | System obsługi monitorów poprzez manipulator „pokrętło / przycisk”, oraz klawiaturę funkcyjną; |  |  |
|  | Konstrukcja modułowa – pozwalająca na bezpieczne rozdzielenie obwodów wejściowych /modułów pomiarowych/ od kardiomonitora /niegalwaniczne połączenie moduł – monitor/ oraz konfigurowanie stanowiska poprzez przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami systemu |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o moduły: inwazyjnego ciśnienia (do 4 kanałów pomiarowych, rzutu minutowego metodą termodylucji |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu |  |  |
|  | ### Monitory wyposażone w kalkulatory obliczeń lekowych |  |  |
|  | ### Oprogramowanie oraz łącze pozwalające na włączenie kardiomonitorów stacjonarnych w sieć centralnego monitorowania |  |  |
|  | ### Stojak na kółkach z 2 koszykami na akcesoria |  |  |
|  | MONITOROWANIE EKG/ST/Arytmia |  |  |
|  | Monitorowanie standardowe 3/5 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości akcji serca: minimum 15 – 300 uderzeń na minutę; Dokładność pomiaru częstości akcji serca ±1%; |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG w zakresie: -2 mV ÷ + 2 mV; |  |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii z alarmami - klasyfikacja minimum 12 kategorii zaburzeń rytmu; |  |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. |  |  |
|  | 100 jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania. Opakowanie nie większe niż 25 sztuk Średnica nie mniejsza niż 55 mm, złącze przesunięte względem środka elektrody Podkład z „oddychającego” mikroporowatego materiału, żel ciekły. Podwójny (wewnętrzny i zewnętrzny) obszar z klejem Wysoka jakość potwierdzona testami elektrycznymi zgodnymi z ANSI/AAMI |  |  |
|  | MONITOROWANIE ODDECHU |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną; |  |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie |  |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 0-100 rpm kardiomonitorów dokładnością +/- 2 rpm |  |  |
|  | MONITOROWANIE CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |  |  |
|  | Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie) |  |  |
|  | Odstępy pomiarów w trybie automatycznym: od 1, do co najmniej 240 minut. |  |  |
|  | Zakres pomiarowy nie mniej niż od 20 do 260 mmHg; |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej |  |  |
|  | 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach (wraz z przewodem połączeniowym); |  |  |
|  | MONITOROWANIE SATURACJI I PLETYZMOGRAFII |  |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie |  |  |
|  | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji (funkcja „pitch tone”) |  |  |
|  | Czujniki do pomiaru dla dorosłych na palec, wielorazowego użytku z przewodem połączeniowym; |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 30÷ 100% z dokładnością ± 3% |  |  |
|  | MONITOROWANIE TEMPERATURY |  |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 10 ÷ 45 ºC z dokładnością ±0,1°C; |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego monitorowania 2 kanałów temperatury wraz wyświetlaniem wartości różnicy między nimi |  |  |
|  | Czujniki temperatury wielorazowe: powierzchniowe i wewnętrzne; |  |  |
|  | MONITOROWANIE RZUTU SERCA – CIĄGŁY, NIEINWAZYJNY POMIAR METODA ICG |  |  |
|  | Metoda pomiaru impedancji kardiograficznej (IKG) |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca (CO) i pojemności wyrzutowej serca (SV) |  |  |
|  | W ofercie z modułem jednorazowe elektrody – komplet na 5 pomiarów |  |  |
|  | Kardiomonitor powinien posiadać możliwość współpracy z centralą HYPERVISOR III |  |  |

Uwaga

Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku polskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.

Załącznik nr 2

Zadnie nr. 2

PARAMETRY GRANICZNE

RESPIRATOR  REANIMACYJNO –TRANSPORTOWY

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji

|  | RESPIRATOR REANIMACYJNO -TRANSPORTOWY Parametry wymagalne | OPIS TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | transportowy, zasilany pneumatycznie ze źródła sprężonego tlenu oraz powietrza o ciśnieniu 3,0 - 6,0 bar +/- 10%; o wadze samego respiratora do max.5 kg |  |  |
| 2 | zasada działania - czasowo/objętościowo zmienny; przystosowany do pracy w MRI (możliwość wprowadzenia aparatu wraz pacjentem do komory rezonansu magnetycznego |  |  |
| 3 | tryby pracy min. CPAP,PSV,PCV, IPPV,IPPV+AST,SIMV, wdech manualny |  |  |
| 4 | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 6 do 100 L/min; |  |  |
| 5 | Regulowane podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej |  |  |
| 6 | z niezależna płyną regulacją częstości i objętości oddechowej; |  |  |
| 7 | częstość oddechów regulowana w zakresie minimum od 8 do 120 odd/minutę |  |  |
| 8 | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci o wadze od około 6 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); |  |  |
| 9 | zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cm H2O z alarmem akustycznym; |  |  |
| 10 | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; |  |  |
| 11 | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; |  |  |
| 12 | przewód zasilający z wtykiem AGA; |  |  |
| 13 | wielorazowy, przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej |  |  |
| 14 | Zastawka PEEP zintegrowana z respiratorem regulowana w zakresie od min 5 do min 20 cm H2O; |  |  |
| 15 | Respirator zabezpieczony przed przypadkową zmianą trybu wentylacji (opisać) |  |  |
| 16 | Parametry objęte alarmami |  |  |
| 17 | Niskie zasilanie w gazy, zbyt Wysokie ciśnienie w drogach oddechowych, zbyt niskie ciśnienie w drogach oddechowych, niska lub wysoka objętość oddechowa, słaba bateria. |  |  |
| 18 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora zapewniające min. 3 godziny pracy. |  |  |
| 19 | deklaracja zgodności , certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych na oferowany respirator – załączyć do oferty |  |  |
| 20 | Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2,5 - 3,5 l szt.2 |  |  |
| 21 | Reduktor do butli tlenowej z wyjściem AGA szt.1 |  |  |

Uwaga

Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku polskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.