# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/13/2011				Przeworsk, dnia 14.04.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa dwóch sztuk kardiotokografów  do

monitorowania  ciąży pojedynczej

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy  pkt 5: METODA POMIARU DOPPLER PULSACYJNY: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodą pomiaru był doppler ciągły?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dotyczy pkt 11: PRZETWORNIK TOCO, WODOSZCZELNY: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie KTG z przetwornikiem TOCO, który nie jest wodoszczelny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Dotyczy Pkt 16: ALARM KOŃCA PAPIERU: Czy Zamawiający dopuści KTG,  w którym zamiast alarmu końca papieru jest kolorowy znacznik na papierze informujący o zbliżającym się końcu papieru i konieczności wymiany rolki?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Dotyczy Pkt 21: ZNACZNIK DLA PERSONELU MEDYCZNEGO: Czy Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu bez znacznika dla personelu medycznego?.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy pkt 22: AUTOMATYCZNY ZNACZNIK RUCHÓW PŁODU: Czy Zamawiający dopuszcza kardiotokograf bez automatycznego oznaczania przez aparat znacznikiem na wydruku momentu, w którym nastąpił ruch płodu i akceptuje ręczny znacznik ruchów płodu określający aktywność płodu, który będzie zarejestrowany na wydruku?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dotyczy Pkt 24: PRĘDKOŚĆ PRZESUWU: Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez możliwości drukowania z prędkością przesuwu papieru 3cm/min?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dotyczy Pkt 25: PAPIER TERMICZNY DO DRUKARKI...: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie papieru termicznego o wymiarach 110/112mm x 20m.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Dotyczy Pkt 26: MOŻLIWOŚĆ PRACY W SYSTEMIE NADZORU POŁOŻNICZEGO: Czy Zamawiający dopuszcza aparat, który nie posiada możliwości pracy w systemie nadzoru położniczego?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dotyczy Pkt 28: MOŻLIWOŚĆ PRACY Z MONITOREM SATURACJI PŁODU: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu bez tej funkcji?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 10

Dotyczy Pkt 27 (30): STOLIK POD APARAT: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby aparat KTG i stolik nie były tej samej firmy ale były ze sobą kompatybilne?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Pkt 29: DUŻE CZYTELNE WYŚWIETLACZE... : Czy Zamawiający dopuszcza aparat, który nie posiada numerycznych wyświetlaczy, a posiada prezentację wymaganych parametrów na wyświetlaczu LCD, które są doskonale widoczne na panelu przednim aparatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści KTG bez alarmu utraty tętna płodu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści KTG z automatycznym znacznikiem jak i znacznikiem dla pacjentki, ale bez znacznika dla personelu medycznego?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści KTG o rozmiarze papieru – format A4 popularny papier faxowy – szer 210mm. Drukowane wykresy są bardziej czytelne a papier jest łatwo dostępny i tani.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści KTG bez możliwości pracy z monitorem saturacji płodu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści KTG z dużymi czytelnymi wyświetlaczami numerycznymi ale bez możliwości nachylenia względem płaszczyzny aparatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający