# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/15/2011				Przeworsk, dnia 06.05.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu i aparatury  medycznej ( słoty operacyjne, 					lampy operacyjne, artroskop , pompa infuzyjna, wózki do

przewożenia chorych)

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

(lampa operacyjna, pkt. 6)  Czy Zamawiający dopuści 40 diod jeżeli lampa jest wielopolowa i zapewnia równomiernie oświetlenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

(lampa operacyjna, pkt. 8)  Czy Zamawiający pisząc „wielkość plamy świetlnej każdej czaszy z osobna 210- 310 cm +/- 10 mm” nie popełnił omyłki i powinna być wyrażona wartość w mm?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz – Zamawiający miał na myśli mm.

Pytanie 3

(lampa operacyjna, pkt. 13)  Czy Zamawiający dopuści wartość indeksu R(a) dla 4300 Kelvinów ponad 95%, jeżeli zalecane minimum to 81%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

(lampa operacyjna, pkt. 14)  Czy Zamawiający dopuści wartość indeksu R(a) dla 4300 Kelvinów ponad 95%, jeżeli zalecane minimum to 81%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lampy operacyjnej i utworzy odrębny pakiet

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 6

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §2 pkt. 1  projektu umowy w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz- do 45 dni

Pytanie 7

Czy Zamawiający odstąpi od postanowienia §5 pkt. 5 projektu umowy i zrezygnuje z dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §7 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wadliwego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 9

Czy Zamawiający umożliwia dokonanie cesji wierzytelności?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 10

Czy Zamawiający zmodyfikuje Załącznik 3 do SIWZ w pkt. 17 i zmieni na : Czas reakcji serwisu 48 godz.?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 11

Czy Zamawiający odstąpi od żądania Certyfikatu potwierdzającego posiadanie znaku CE na wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej, gdyż Deklaracja zgodności jaką wózki posiadają jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym obowiązujące wymogi dopuszczające do obrotu.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dołączenia do oferty  tylko Deklaracji zgodności.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z temperaturą barwową 4300 K ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w które średnica plamy  światła jest regulowana poprzez steryllizowalny uchwyt znajdujący się 4 cm od osi    kopuły i z zakresem regulacji plamy świetlnej  18 -32 cm zarówno dla kopuły głównej    jaki i satelitarnej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której kopuła główna ma pobór mocy 91 W, a kopuła satelitarna 63 W?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z regulatorem natężenia światła przy czaszy  i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie 8500-160 000lux dla kopuły głównej i 8500 – 140 000 lux dla kopuły satelitarnej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z Ra=95 dla obu czasz ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści oferty częściowe na lampy operacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której kopuła główna ma 91 źródeł diodowych, kopuła satelitarna 63 źródeł diodowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz- do 45 dni

PYTANIA

Dotyczy pozycji 1 i 2 – stół operacyjny urologiczny i chirurgiczny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem 7 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa, podnóżek dwuczęściowy? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego, lecz nie wpływa znacząco na funkcjonalność stołu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z napędem elektrohydraulicznym? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego, lecz nie wpływa znacząco na funkcjonalność stołu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w 3 podwójne koła o średnicy 125mm, nieposiadający centralnej blokady kół?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym za pomocą pilota dostępna jest elektryczno-hydrauliczna regulacja: wysokości, przechyłu bocznego, Trendelenbura oraz anty-Trendelenburga, sterowania płytą plecową, sterowania płytą nożną, pozycji „0”, blokowania stołu do podłoża? Pozycję flex i reflex można uzyskać za pomocą dwóch przycisków.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa piloty przewodowe, jeden zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nieposiadający mikroprocesorowego sterownika? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego regulacja wysokości realizowana jest w zakresie 650-1010mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego całkowita szerokość leża wynosi 550mm natomiast razem z listwami odbojowymi wynosi 615mm?.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja przechyłu bocznego odbywa się w zakresie 17o? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych stołu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka realizowana jest w zakresie -26° + 58°? Pierwszy parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych stołu, natomiast parametr regulacji dodatniej jest znacznie lepszy i wpływa na lepsze warunki pracy personelu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym jednoczesna regulacja całej płyty plecowej odbywa się w zakresie -35° + 70°? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych stołu. Stół natomiast dzięki możliwości odwrotnej konfiguracji blatu pozwala na uzyskanie regulacji oparcia pleców w zakresie ±90°.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Dotyczy pozycji 3 – lampy operacyjne

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojedynczą lampę operacyjną, zawierającą 192 diody o natężeniu światła równym 160 kLux z odległości 1m? Czy w przypadku tak dobrego parametru Zamawiający wymaga jednej, dwóch czy trzech głowic.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną diodową, której sterowanie parametrami światła jest indywidualne dla każdej czaszy? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa znacząco na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o regulowanej średnicy pola operacyjnego wynoszącej 25-38 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której zakres regulacji natężenia oświetlenia wynosi 10-100%? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której współczynnik rozpoznawania barw Ra wynosi 96%? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której żywotność układu świetlnego wynosi 20 000 godzin? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której sterylizowany uchwyt umieszczony jest na rogu lampy? Jest to spowodowane tym, iż w centralnym miejscu lampy umieszczony jest bezdotykowy system sensorowy, odpowiedzialny za sterowanie funkcjami lampy. Oferowane rozwiązanie nie wpływa na użyteczność lampy, system sensorowy zwiększa jej funkcjonalność.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, wyposażoną w 3 niesterylne uchwyty umieszczone każdy w rogu lampy? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której wgłębność oświetlenia wynosi 153cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, nieposiadającą sterylizowanych nakładek do sterowania parametrami lampy przy panelu sterującym? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na użyteczność lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę wyposażoną w system przełączania na zielone światło endoskopowe przystosowane do specjalistycznych operacji wymagających światła o niższym natężeniu. Oferowane rozwiązanie znacznie zwiększa użyteczność i funkcjonalność lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Dotyczy pozycji 5 – wózki do przewożenia chorych

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewozu chorych, którego całkowita długość wynosi 2100mm? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego, co pozwoli na przewożenie pacjentów o większym wzroście.

Odpowiedź  -Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewozu chorych, którego regulacja wysokości leża odbywa się hydraulicznie w zakresie 715-965mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek którego konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji jest próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego gdyż wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem.

Odpowiedź - Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewozu chorych, którego regulacja segmentu oparcia pleców realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-90? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego, zwiększa funkcjonalność wózka i przyczynia się do większego komfortu przewożonego pacjenta.

Odpowiedź - Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, wyposażony w dwie barierki boczne wykonane z profili stalowych pokrytych antypoślizgową elastyczną powłoką poliuretanową? Jest to rozwiązanie lepsze, zapewniające bezpieczeństwo i większy komfort pacjenta.

Odpowiedź-  Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą ramy nożnej, umieszczonej przy podstawie, po obu stronach wózka oraz w dodatkowe koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego i ułatwia pracę personelu medycznego.

Odpowiedź -Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w materac pokryty materiałem antybakteryjnym, wodoszczelnym z domieszką Lycry o właściwościach przeciwodleżynowych, umożliwiających dłuższe przebywanie pacjenta w sytuacji chwilowego braku łóżek, bez uchwytu do przenoszenia? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa znacząco na użyteczność wózka.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga odbywającą się za pomocą ramy nożnej umieszczonej przy podstawie od strony głowy pacjenta wynoszącą 15? Oferowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek transportowy, którego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy? Długi okres gwarancji zapewnia wysoką jakość i niezawodność oferowanego wózka.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

PYTANIA

- Czy w związku z bardzo szczegółowymi opisami Zamawiający dokona wydzielenia przedmiotów zamówienia do poszczególnych zadań? Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego atrakcyjniejszej ceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Dotyczy stołu do operacji chirurgicznych

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół wyposażony w dzielony segment pleców z funkcja wypiętrzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny  wyposażony w pojedyncze koła?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w koła o średnicy 100 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z nowocześniejszym rodzajem napędu – elektrohydraulicznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z szyna wzmacniającą w okolicy pleców pacjenta? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z blatem nie modułowym z możliwością dołączenia dodatkowego segmentu zamiast segmentu podnóżków?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z manualną regulacją segmentu płyty nożnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z manualną regulacja płyty plecowej dolnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający wymaga wysokiej jakości stołu wyposażonego w całkowicie odrębny, niezależny od źródła zasilania,  zapasowy mechanizm awaryjnego sterowania funkcjami stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół bez  mikroprocesorowego sterownika?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w rozumieniu zapisu pkt. 12  Zamawiający dopuści stół wyposażony w oddzielny system sterowania nie wymagający zasilania, umieszczonego na podstawie stołu w postaci wizualnie oznaczonych regulacji, za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół wyposażony w pilota przewodowego z sygnalizacją naładowania akumulatora?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół bez możliwości serwisowania, przeprowadzenia testów okresowych przez modem?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy zamawiający oczekuje aby stół posiadał minimalną wysokość stołu na poziomie co najmniej 650mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o całkowitej szerokości blatu 550 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

- Czy zamawiający oczekuje (co wydaję się oczywiste) żeby stół posiadał możliwość współpracy z ramieniem C dzięki przesuwowi wzdłużnemu powyżej 320mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z lepszą regulacja segmentu podgłówka w zakresie +30°/-45°?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie +30°/-90° oraz z możliwością odwodzenia na boku w zakresie 90°?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w rozumieniu pkt. 23 i 24 Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców +80°/-45°?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający  dopuści wysokiej jakości stół z bezpiecznym obciążeniem 250 kg w każdej z możliwej regulacji stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w związku z zapisem pkt. 25 Zamawiający wymaga dopuszczalnego obciążenia stołu wynoszącego 350 kg w każdej z możliwych regulacji stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy stołu do operacji urologicznych

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół wyposażony w dzielony segment pleców z funkcja wypiętrzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny  wyposażony w pojedyncze koła?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w koła o średnicy 100 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z nowocześniejszym rodzajem napędu – elektrohydraulicznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z szyna wzmacniającą w okolicy pleców pacjenta? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z blatem nie modułowym z możliwością dołączenia dodatkowego segmentu zamiast segmentu podnóżków?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z manualną regulacją segmentu płyty nożnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z manualną regulacja płyty plecowej dolnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający wymaga wysokiej jakości stołu wyposażonego w całkowicie odrębny, niezależny od źródła zasilania,  zapasowy mechanizm awaryjnego sterowania funkcjami stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół bez  mikroprocesorowego sterownika?

O Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w rozumieniu zapisu pkt. 12  Zamawiający dopuści stół wyposażony w oddzielny system sterowania nie wymagający zasilania, umieszczonego na podstawie stołu w postaci wizualnie oznaczonych regulacji, za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół wyposażony w pilota przewodowego z sygnalizacją naładowania akumulatora?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół bez możliwości serwisowania, przeprowadzenia testów okresowych przez modem?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy zamawiający oczekuje aby stół posiadał minimalną wysokość stołu na poziomie co najmniej 650mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o całkowitej szerokości blatu 550 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający oczekuje (co wydaję się oczywiste) żeby stół posiadał możliwość współpracy z ramieniem C dzięki przesuwowi wzdłużnemu powyżej 320mm ?

Odpowiedź

.Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z lepszą regulacja segmentu podgłówka w zakresie +30°/-45°?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie +30°/-90° oraz z możliwością odwodzenia na boku w zakresie 90°?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w rozumieniu pkt. 23 i 24 Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców +80°/-45°?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający  dopuści wysokiej jakości stół z bezpiecznym obciążeniem 250 kg w każdej z możliwej regulacji stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w związku z zapisem pkt. 25 Zamawiający wymaga dopuszczalnego obciążenia stołu wynoszącego 350 kg w każdej z możliwych regulacji stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Dotyczy lamp operacyjnych z satelitą (szt.3)

- Czy Zamawiający wymaga nowocześniej lampy o budowie jednoczaszowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lamp o kopułach jedno czaszowych – nie dzielona, łatwa do czyszczenia, bez matryc i trudnodostępnych miejsc i w przeciwieństwie do czaszy z odstępami nie zakłóca nawiewu laminarnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę o jenoczaszowych kopułach z 168 diodami w czaszy głównej oraz 96 diodami w czaszy satelitarnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający wymaga aby panele z ledami były zamknięte w jednej czaszy, opisane przez Zamawiającego rozwiązanie charakteryzuje się większą zużywalnością mechanizmów sterowania głowicami oraz dużym poziomem  głośności w trakcie przestawiania, zużywalność mechanizmów powoduje rozregulowanie się i mało precyzyjną możliwość ustawiania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści lampę o z regulowana średnica pola świetlnego w zakresie  15 -29 cm dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej lampę z regulowanym zakresem temperatury barwowej w zakresie 3600 – 5000 K?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o wyjaśnienie jak zapis odnośnie czaszy dzielonej, trudnej do dezynfekcji odnosi się do wymogu pkt. 11?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę o współczynniku rozpoznawania barw czaszy głównej i satelitarnej Ra 95?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności 25 000 h?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w reling na ¾ obwodu lampy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę o wgłębności oświetlenia dla czaszy głównej 75 cm i dla czaszy satelitarnej 80 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy w rozumieniu zapisów pkt,. 23 Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę wyposażona w panel sterujący łatwy do dezynfekcji?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Dotyczy   Artroskop

1/ Kamera cyfrowa 1 chip. Do pkt. tabeli nr 10.

Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową bez wyjścia SDI?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

2/ Kamera cyfrowa 1 chip. Do pkt. tabeli nr 13.

Czy Zamawiający dopuści kamerę bez możliwości zastosowania programów do procedur medycznych?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

PYTANIA

Dotyczy Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej (szt.5)

- Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o szerokości całkowitej 810 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o długości całkowitej 2040 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm realizowaną za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z obu stron wózka?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm oraz funkcji trendelenburga i anty-trendelenburga realizowaną za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z obu stron wózka?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali, opartej na konstrukcji kolumnowej gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z tunelem na kasete RTG z możliwością wykonywania zdjęć na całej długości leża, bez prowadnicy?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z lepsza regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 -90°?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek wyposażony w lakierowane barierki boczne?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga barierek na całej długości leża wózka?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac o właściwościach przeciwodleżynowych o wysokości 10 cm, umożliwiający dłuższe przebywanie pacjenta na wózku w czasie np. chwilowego braku wolnych łóżek, bez uchwytów?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga aby spust opuszczania barierek był umieszczony w czterech narożnikach leża w celu szybkiej reakcji w trakcie np. czynności reanimacyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający wymaga aby podstawa łóżka była osłonięta tworzywową osłoną z wyprofilowanym miejscem na np. rzeczy pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga wózka z centralną blokadą kół z możliwością uruchomienia za pomocą czterech dźwigni, przy czym uruchomienie jednej z nich uruchamia układ centralny?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

PYTANIA

Dotyczy pompy jednostrzykawkowej

- Czy w rozumieniu zestawienia parametrów technicznych i warunków wymaganych Zamawiający dopuści pompę o następujących parametrach?

|  | Zwarta budowa uniemożliwiająca zalanie | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Strzykawka mocowana od frontu, niewychodząca poza obrys pompy przy pełnym wysunięciu tłoka | TAK/NIE |
|  | Zasilanie – 230V; 50 Hz | TAK |
|  | Zasilanie bateryjne – praca min 6h przy prędkości podaży 5 ml/h w temp.20o C dla standardowego trybu pracy | TAK |
|  | Dokładność podaży nie gorsza niż +/- 2% | TAK |
|  | Bateria o krótkim czasie ładowania – dla standardowego trybu ładowania | TAK Max 2,5 h 90% |
|  | Funkcja STAND-BY bez ograniczenia czasu | TAK |
|  | Możliwość blokady ustawienia prędkości infuzji | TAK |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu | TAK |
|  | Wbudowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy | TAK |
|  | Wbudowany, zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej lub szyny poziomej. | TAK |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |
|  | Wbudowane gniazdo RS232 | TAK |
|  | Waga urządzenia [kg] | Nie więcej niż 3,0 |
|  | Duży czytelny wyświetlacz widoczny w świetle dziennym z odległości min 5 m, przekątna min 15 cm. | TAK |
|  | Minimum 17 znaków w nazwie leku wyświetlanych na ekranie pompy | TAK |
|  | Rejestr zdarzeń min.12 miesięcy przechowywany w pamięci pompy min 6 miesięcy bez zasilania. | TAK |
|  | Oddzielny rejestr naciśnięć klawiszy pompy dostępny w menu serwisowym | TAK/NIE |
|  | Licznik czasu pracy pompy: - całkowitego czasu pracy bez możliwości zerowania, - bieżącego czasu pracy z możliwością zerowania | TAK |
|  | W przypadku stosowanie oddzielnego oprogramowania do wprowadzania danych i konfiguracji pomp minimum dwie licencje – jedna dla Użytkownika, druga dla działu techniki medycznej | TAK |
|  | Skuteczne zabezpieczenie wprowadzonych do pompy danych umożliwiające ich zmianę tylko key-userowi. | TAK |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach producentów krajowych i zagranicznych | TAK od 5 do 50 ml |
|  | Możliwość wprowadzanie, po skalibrowaniu, dodatkowych strzykawek wg życzenia Użytkownika | TAK/NIE |
|  | Możliwość pracy w min trzech pięciu n/w trybach: | TAK |
|  | -szybkość dozowania – w ml/godz., | TAK |
|  | - dawkowanie – w jednostkach masowych w stosunku do wagi pacjenta, i w jednostkach masowych w stosunku do wagi pacjenta i czasu |  |
|  | -szybkość dozowania + objętość infuzji do podania | TAK |
|  | - objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) | TAK |
|  | - z kalkulatorem lekowym automatycznie obliczającym dawkowanie | TAK |
|  | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 1200 ml/h, co 0,01 w zakresie 0,01-9,99 ml/h, co 0,1 ml/h w zakresie 10,0-99,9 ml/h | TAK |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |
|  | Możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji: | TAK |
|  | - zatrzymanie infuzji | TAK |
|  | - tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia – zapobieganie obturacji) z regulacją prędkości podaży przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 0,1-2,0 ml/h | TAK |
|  | - kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK |
|  | Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji | TAK |
|  | - automatyczny (hands off) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h, co 10 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml. | TAK |
|  | - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa | TAK |
|  | Automatyczne cofanie tłoka strzykawki po wystąpieniu alarmu okluzji | TAK |
|  | Programowanie progów ciśnienia okluzji przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 mm Hg | Min 10 progów |
|  | Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez Użytkownika prędkości w zakresie nie mniejszym niż 100-500 ml/godz. i objętości wypełnienia drenu w zakresie nie mniejszym niż 0,5-5 ml | TAK |
|  | Funkcja szybkiego startu po rozpoczęciu infuzji i ręcznym wypełnieniu drenu – do kasowania luzów mechanizmie pompy bez używania funkcji wypełniania drenu | TAK |
|  | Biblioteka leków zawierająca min 100 leków, wprowadzanych przez Użytkownika, z ich stężeniami i parametrami podaży. | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy biblioteki leków do min 2000 leków ze stężeniami i protokołami podaży zawierającymi limity miękkie i twarde dawkowania oraz podziałem leków na conajmniej 30 protokołów podaży. | TAK |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 7 z niżej podanych parametrów infuzji i stanu pompy: - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - typ zainstalowanej strzykawki, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - poziom ciśnienia w linii, - wybrane ciśnienie alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii. | TAK |
|  | Praca pompy w systemie zarządzającym infuzjami poprzez stację dokującą | TAK |
|  | Zróżnicowany dwustopniowy system ostrzeżeń i alarmów akustycznych i optycznych (wizualnych) z wstrzymaniem infuzji dla alarmów | TAK |
|  | Okluzji - z automatycznym wstrzymaniem infuzji | TAK |
|  | Bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: - czasu do końca infuzji od min 1 do 15 min. - do 10% pozostałej infuzji w zależności od tego, która co nastąpi wcześniej. | TAK |
|  | Końca infuzji z możliwością wyboru przez Użytkownika objętości leku pozostającej w strzykawce w zakresie 0,1-5% jej objętości – w tym zakresie pompa MUSI przechodzić w tryb KVO. | TAK |
|  | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji | TAK |
|  | Złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło i z automatycznym wstrzymaniem infuzji | TAK |
|  | Wstępny rozładowania baterii – na 30 min przed jej wyczerpaniem | TAK |
|  | Rozładowania baterii | TAK |
|  | Awarii urządzenia | TAK |
|  | Przypominający o konieczności dokonania przeglądu | TAK/NIE |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

2. Czy Zamawiający pisząc w wewnętrznej biblioteczce leków miał na myśli bibliotekę nazw oraz połączonych z nimi procedur podawania leków wraz z nimi procedur podawania leków wraz z limitami?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

3. Czy Zamawiający zrezygnuje ze strzykawek 100ml, a wymagać będzie  pompy pracujące ze strzykawami w zakresie 5-50/60 ml

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Lampy operacyjne

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną złożoną z dwóch okrągłych, niedzielonych kopuł zamiast skomplikowanych i trudnych do utrzymania w czystości opisanych lamp Trumpf iLED?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z jednakowymi matrycami LED, wyposażonymi w wyłącznie białe diody LED w ilości 60 sztuk w każdej? Oferowana lampa pomimo niższej ilości diod LED zapewnia uzyskanie oczekiwanego natężenia światła równego 160klx.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z jednakowymi matrycami LED, wyposażonymi w wyłącznie białe diody LED w ilości 84 sztuk w każdej? Oferowana lampa pomimo niższej ilości diod LED zapewnia uzyskanie oczekiwanego natężenia światła równego 160klx.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z synchronizacją natężenia światła oraz włączenia i wyłączenia obu kopuł ze sterownika ściennego zamiast z kopuły głównej lampy?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z mechaniczną regulacją wielkości plamy świetlnej w obu kopułach w zakresie 18-28cm? Oferowana lampa ma oczekiwany zakres (10cm) regulacji wielkości plamy świetlnej jednak w innym przedziale wartości.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stała temperaturą barwową światła równą 4400°K? Dopuszczona funkcja regulowanej temperatury barowej jest dostępna tylko w przestarzałych technologicznie lampach operacyjnych opartych na wielokolorowych diodach LED charakteryzujących się występowaniem wielu niekorzystnych z punktu widzenia chirurga zjawisk optycznych. Z kolei dopuszczalna, b. niska stała wartość temperatury barwowej jest tylko sztuczną alternatywą dla oczekiwanego parametru regulacji temperatury barwowej bez faktycznego zastosowania klinicznego - 3750°°K to wartość zdecydowanie zbyt niska – światło takie jest zbyt żółte.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z zakresem regulacji natężenia światła równym 40-100%? Oczekiwany zakres 5-100% nie znajduje uzasadnienia klinicznego jednocześnie nie będąc funkcjonalnie zbliżony do tzw. oświetlenia endoskopowego z powodu nieodpowiedniej barwy światła uzyskiwanej po maksymalnym ściemnieniu lampy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw w kopule głównej i satelitarnej równym 96? Różnica pomiędzy parametrem oczekiwanym a oferowanym jest niezauważalna w warunkach Sali operacyjnej – rozróżnienie takie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw w kopule głównej i satelitarnej równym 97? Różnica pomiędzy parametrem oczekiwanym a oferowanym jest niezauważalna w warunkach Sali operacyjnej – rozróżnienie takie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną bez tzw. brudnych uchwytów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia równą 860mm w obu czaszach?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia równą 762mm w obu czaszach?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z całkowitym poborem mocy na poziomie 360W?.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze sterownikiem umieszczonym centralnie w osi kopuł odpowiadającym za włączenie/wyłączenie lampy, regulację wielkości plamy świetlnej oraz regulację wielkości plamy świetlnej zamiast oczekiwanego panelu sterującego będącym kolejnym, wydzielonym elementem lampy wymagającym czyszczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

PYTANIA

Stół operacyjny chirurgiczny i urologiczny

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z kołami całkowicie schowanymi w podstawie stołu o średnicy 100mm wraz z centralną blokadą stołu w postaci wysuwanych nóżek na których spoczywa stół podczas zabiegów chirurgicznych..

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym jako napędem o większym udźwigu i zapewniającym płynniejszą pracę blatu oraz napęd awaryjny w postaci autonomicznego napędu hydraulicznego?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacami mocowanymi do stołu za pomocą rzepów?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją poniższych funkcji:

  - regulacja wysokości

  - przechyły boczne

  - Trendelennburga / anty-Trendelennburga,

  - pozycja flex/reflex

  - płyta nożna

  - płyta plecowa dolna

  - pozycja standardowa

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o standardowej, całkowitej szerokości blatu równej 560mm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 45°? Oferowany zakres pokrywa zakres oczekiwany.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z sekcją podnóżka regulowaną w zakresie -90° do +90°oraz z rozchyleniem 45°? Oczekiwanie kata rozwarcia równego 90° jest nieuzasadnione klinicznie.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z nieregulowaną płytą plecową górną?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Stół urologiczny:

- Czy Zamawiający może wyjaśnić zasadę działania zacisku przegubowego? Czy Zamawiający ma na mysi zacisk z możliwością uzyskania dowolnego kąta (w płaszczyźnie równoległej do osi długiej stołu) montażu akcesoriów montowanych przy jego pomocy do stołu?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający tak ma na myśli

- Czy Zamawiający pisząc „podgłówek regulowany w dwóch położeniach” miał na myśli podgłówek regulowany w dwóch płaszczyznach”?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający tak ma na myśli

Artroskop

1.  Kamera cyfrowa 1 chip. do pkt. tabeli nr 10.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wyjścia SDI?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

2. Kamera cyfrowa 1 chip. do pkt. tabeli nr 13.

Czy Zamawiający dopuści kamerę bez możliwości zastosowania programów do procedur medycznych.?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy projektu umowy art. 2 pkt. 1  otrzymuje brzmienie

„WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do  45 dni od daty podpisania umowy”

2.pkt.8  (lampa operacyjna, otrzymuje brzmienie

„Wielkość plamy świetlnej stała lub regulowana elektromechanicznie poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy. Wielkość plamy świetlnej regulowana dla każdej z czasz. Wielkość plamy świetlnej każdej czaszy z osobna 210 – 310 mm ± 10 mm”

Zamawiający