Przeworsk 22.06.2011

SPZOZNZZP2400/26/11																	UCZESTNICY POSTEPOWANIA

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pyt. Nr 1

Zad nr 1. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 80 dni od dnia podpisania umowy.

Odp .  Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 50 dni

Pyt nr 2

Zad nr 2.

Czy Zamawiający z względu na cykl produkcyjny producenta wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 8 tygodni

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 50 dni.

Pyt. Nr 3

Zadanie nr 1 pkt.3

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie spełniające wszystkie wymagania SIWZ, posiadające drzwi przesuwne w pionie wraz z wózkiem załadowczo-wyładowczym po stronie brudnej i czystej

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.nr4

Zadanie nr 1 pkt24 i 26

Prosimy o wyjaśnienie , co Zamawiający rozumie przez kondensator oparów wyposażony w układ odzysku ciepła.

Odp.Zamawiajacy ma na myśli system ograniczający emisje wilgoci podczas fazy suszenia zapewniający  odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

Pyt.nr5

Zadanie nr 1

Czy zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz wcześniejsza.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący   sposób dodając do załącznika  nr 2  w zadaniu  nr 1 Myjnia dezynfektor  poz. nr 43,44,45,46,47,

W poz nr 38 zmienia się  zapis 2  kpl na 1 kpl

Załącznik nr.2 siwz  .otrzymuje brzmienie

Zadanie nr. 1- Myjnia -dezynfektor

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Producent/kraj:

Model urządzenia

| L.p. | Parametry wymagane | Wielkość wymagana | Odpowiedź Wykonawcy (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | Tak |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - lub 4 komplety osprzętu anestezjologicznego. | Tak Tak |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 10 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | Tak |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi). | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak (Przedstawić) |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak (Przedstawić) |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
| Komplet wyposażenia dla dwóch myjni: |  |  |  |
|  | Wsad(y) do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych: - na 4 poziomach - na 3 poziomach - na 2 poziomach Umożliwiający(e) natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi anestezjologicznych, pojemność min. 10 węży anestezjologicznych – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka” – pojemność 12 misek – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych, pojemność min. 10 par butów – 1 szt. | Tak |  |
|  | Taca narzedziowa o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub SPRI I. Wykonanie ze stali kwasoodpornej –szt.4 | tak |  |
|  | Taca narzędziowa średnia” o wym. Zgodnych ze stanadartem DIN ½ lub SPR II. Wykonana ze stali kwasoodpornej - szt.4 | tak |  |
|  | Taca narzędziowa o wym. Zgodnych ze standardem DIN ¼ lub SPR II. Wykonana ze stali kwasoodpornej - 4 szt. | tak |  |
|  | Taca/koszyk o drobnych oczkach 1,5 mm+- 10 % z mocowaną zatrzaskową pokrywą wykonana zestali kwasoodpornej . Wymiary tacy 250x170x70 szt. 1 | tak |  |
|  | Zestaw urządzeń do uzdatnia wody. W skład wchodzi filtr wstępny i zmiękczacz wody. Wydajność zmiękczacza dostosowana do potrzeb oferowanej myjni-dezynfektora. Zmiękczacz sterowany wolumetrycznie Obudowa zmiękczacza zabezpieczona przed skraplaniem niewody na jej powierzchni- 1 kpl. | tak |  |

Parametry z powyższej tabeli podane „parametr wymagany” określone jako TAK stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej  w zał. nr.2 siwz dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

……………………………………

Podpis Wykonawcy