# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/26/2011				Przeworsk, dnia 24.06.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	: dostawa urządzeń dezynfekujących z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadanie nr 1

Pytanie dotyczy pkt. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, które posiada wloty wody dostosowane do wielkości i konstrukcji komory oraz zgodne z normą EN1717 posadowione w dolnej części komory.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie dotyczy pkt. 20

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu punktu 20 tabeli „Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej” na zapis „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu w języku polskim w postaci tekstowej”. Zamawiający w punkcie 17 wymaga wyświetlacza, nie monitora.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zarówno monitor jak i wyświetlacz w sterowniku myjni.

Pytanie dotyczy pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 5 przycisków, które pozwalają na wybranie jednego z 4 programów mycia i dezynfekcji lub  programu suszenia bezpośrednio z panelu sterującego z dodatkowymi 20 programami możliwymi do zawarcia w sterowniku?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie dotyczy Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowaną suszarkę z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego programu zawartego w sterowniku oraz kondensator oparów bez systemów odzysku ciepła?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie dotyczy Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowaną suszarkę z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego programu zawartego w sterowniku oraz kondensator oparów bez systemów odzysku ciepła?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający