# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/60/13					Przeworsk, dnia 12.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatury medycznej i mebli medycznych z 					podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pyt. dot. Projekt umowy Art. 7 pkt.1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1 na 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pyt. dot. Projekt umowy Art. 5 pkt.5

Czy Zamawiający zgodzi się, aby na czas naprawy Wykonawca dostarczył urządzenie zastępcze w ciągu max 72 godzin pod warunkiem przedłużenia się naprawy powyżej 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pyt. dot. SIWZ –zadanie 2 – Defibrylator

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem lądowania do energii 200 J w max. 5,8 s co tylko nieznacznie różni się od wymaganego czasu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator w którym rozładowanie energii realizuje się za pomocą automatycznego rozładowania wewnętrznego po 15/60 sekundach(zmieniane w ustawieniach) lub w sposób ręczny  po odłożeniu łyżek do uchwytów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z ładowaniem baterii od 0 do 100% w czasie do 5 godzin?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca  od 20 do 300 B/min, gdzie różnica pomiędzy parametrem wymaganym jest znikoma i nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z regulacją wzmocnienia sygnału EKG: x0,5; x1; x1,5; x2; x3?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z możliwością ręcznego  ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z większą przekątną 8,4” i mocniejszym akumulatorem (do 200 wyładowań) oraz o masie z akumulatorem i łyżkami: 7,2 kg, gdzie przy zastosowaniach stacjonarnych różnica 1 kg nie ma większego znaczenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający