# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/60/13					Przeworsk, dnia 16.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatury medycznej i mebli medycznych z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zadanie 2 – Defibrylator

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z ekranem kolorowym TFT o przekątnej 5,7”? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z możliwością wyświetlania 3 rodzajów krzywych dynamicznych na dwóch kanałach?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z zakresem energii w trybie ręcznym od 2 do 360J? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z zakresem energii w trybie AED o 150 do 360J? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

5. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z ustawianiem na łyżkach defibrylacyjnych tylko ładowania i wstrząsu? Pozostałe funkcje są dostępne z panelu głównego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 2krzywych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z ładowaniem baterii w urządzeniu od 0 do 100 % w czasie do 4 godzin? Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, z możliwością pomiaru respiracji za pomocą modułu EtCO2?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta, którego masa z akumulatorem i łyżkami wynosi 6,46kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby autotesty nie wymagające włączenia defibrylatora, były wykonywane w trybie pracy zasilania akumulatorowego jak i stacjonarnego 230V? W opisanych parametrach Zamawiający wymaga oby źródeł zasilania, jak również autotestów bez włączania urządzenia

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadanie 1 – Kardiomonitor – 4 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze nie przekraczjącej 4,5 kg ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem bezdechu w zakresie 10-60 sek ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Dotyczy Zadanie nr. 3 – Wózek do przewozu chorych

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm i szerokości 810 ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek  transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości  w zakresie  620-940 mm ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w funkcję Anty i Trendelenburga dokonywaną hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych w zakresie +/- 18 st ?

Odpowiedź

Tak – zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek z wyposażony w dźwignię regulacji przechyłów wzdłużnych , regulacji wysokości umieszczonej w centralnej części wózka z obustronnym dostępem ?

Odpowiedź

Tak – zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek którego konstrukcja wykonana jest z hartowanej , galwanizowanej stali gwarantująca długotrwałość i bezawaryjność  ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym , wypełnionym płytą tworzywową ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG z możliwością zamontowania na całej długości wózka ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w regulowany segment pleców w lepszey zakresie do 90 st ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe zamontowane w narożach wózka , które w pełni chronią przed uderzeniami ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojedyncze koła ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła o śr.200 mm ,z  centralną blokadą w uruchamianą dźwignią umiejscowioną w każdym narożu wózka ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający dopuszcza wymóg rozwiązania kolumnowego , będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości  w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta  Zamawiający dopuszcza wymóg  aby barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leża wózka?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wymóg aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Czy Zamawiający mając na uwadze, iż główną funkcją sprzętu medycznego w tym wózków do przewożenia chorych jest jak najefektywniejsze ratowanie życia pacjentów dopuści wymóg, aby wózek wytrzymywał obciążenie min. 250 kg?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Dotyczy  Szafka przyłóżkowa bez blatu

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną przyłóżkową o takich parametrach jak: szafka o jednolitej budowie kontenerowej a nie na stelażu z profili stalowych z wbudowanym pudłem co daje większą stabilność szafki, szafkę składającą się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego lub z płyty laminowanej, szafkę o wymiarach : szer. 475 mm , głębokość 470 mm i wysokość 880 mm , szafkę wyposażoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Dotyczy  Szafka przyłóżkowa z blatem – 10 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniższych parametrach

Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka.
Z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i pochylenia lub bez.
Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.

Czoła szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM.
Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym.

Szafka z relingiem do zawieszania ręczników umieszczonym z boku szafki.
Cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 75mm

Pojemnik na butelki oraz pojemnik na gazety

Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji.

Waga 35kg

PARAMETRY TECHNICZNE
    Wymiary blatu stałego                        500x510mm
   Wysokość szafki                                  860mm
   Blat boczny z regulacją wysokości     730-1060mm

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Zamawiający