# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/10/14					Przeworsk, dnia 25.04.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza, aby paski testowe do glukometrów miały zakres pomiarowy 10-900mg/dl, co umożliwi uzyskanie wyników pomiaru przy wartościach odpowiadających niskiej hipoglikemii i wysokiej hiperglikemii? Oferowany zakres pomiarowy spełnia z nawiązką wymaganie postawione przez Zamawiającego w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pasków testowych do glukometrów z funkcją Auto-coding, przy czym zastosowane rozwiązania techniczne i wdrożeniowe sprawiają, że w praktyce nie jest konieczne wykonywanie jakichkolwiek czynności sprawdzających czy potwierdzających po wprowadzeniu paska do glukometru?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów umożliwiały wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, a dodatkowo umożliwiały pomiar również we krwi żylnej i tętniczej (np. pobranej z wenflonu)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby deklarowana w instrukcji pasków testowych do glukometrów dokładność pomiarów była tożsama z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013 dotyczącymi dopuszczalnego błędu pomiarowego, co gwarantuje wiarygodność wyników pomiarów?

Odpowiedź

Zgodność  z wytycznymi PTD na rok 2014

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe współdziałały z glukometrem wyposażonym w automatyczny wyrzut paska za pomocą przycisku, nie zaś w gumowe kółko do ręcznego wysuwania pasków, które może poruszać się w obie strony (tj. wsuwając i wysuwając pasek) przez co osoba wykonująca pomiar może się pomylić i przypadkowo mieć kontakt z materiałem biologicznym pacjenta albo wciągnąć rękawicę i upuścić aparat na ziemię?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane glukometry nie potrzebowały koniecznie cotygodniowej kalibracji płynem kontrolnym w trzech stężeniach, co doprowadzi do znacznego zwiększenia zużycia pasków i przeznaczenia 10-15% z nich na same rutynowe badanie kontrolne? Zdecydowana większość glukometrów obecnych na rynku nie wymaga sprawdzania co tydzień, gdyż jest dobrze skalibrowana?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wytycznymi PTD

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%, co jest standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów które wykonują pomiar nawet wtedy, gdy pasek nie zostanie całkowicie wypełniony krwią nie ostrzegając użytkownika o braku wypełnienia paska, co prowadzi do uzyskania zaniżonego wyniku pomiaru i zwiększonego zużywania pasków - ze względu na konieczność wykonania kolejnego pomiaru?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, które zgodnie z instrukcjami mogą dawać niedokładne wyniki pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez)?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści paski testowe i glukometry, których instrukcje obsługi zawierają uwagę, że paski (lub glukometry) można stosować wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową, w przeciwnym razie wykonanie pomiaru trzeba konsultować z lekarzem prowadzącym?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz

Pytanie

Czy Zamawiający  dopuszcza zakres badawczy  hematokrytu  30 – 60%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający  dopuszcza zakres pomiarowy 20 – 500mg/dl?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy  Zamawiający dopuszcza paski o czasie pomiaru 20 s?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza paski kodowane , przeznaczone specjalnie do użytku szpitalnego umożliwiające dodatkowo pomiary z krwi noworodkowej jak i przy użyciu dedykowanego im glukometru  pomiar poziomu ciał ketonowych w surowicy krwi .

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów epidemiologicznych oraz zredukowania niebezpieczeństwa kontaminacji wewnątrzszpitalnej Zamawiający oczekuje dostarczenia pasków diagnostycznych oddzielnie pakowanych?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza.

ZAMAWIAJĄCY