Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

Poniżej 207 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r .poz. 907z późn. zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /06/15

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 „Pzp” przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)

33.19.10.00-6– Urządzenia sterylizujące

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest::

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni, wykorzystujące  nadtlenek wodoru

4.2 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr .3 do SIWZ

4.3 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w Załączniku do SIWZ.

4.4 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

30 dni od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

9.1 spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.4 do siwz

9.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1. celem oceny w/w warunku  Wykonawca wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat jednej dostawy o wartości podobnej lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty wykonania i odbiorców - wzór stanowi załącznik nr.7 do siwz

9.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.4 do siwz

9.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- - celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.4 do siwz

9.5 nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru  na załączniku nr. 5

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z art.26 Pzp

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

  - Zgodnie z art. 36 a Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: - Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym punkcie

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

A. W celu potwierdzenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat jednej dostawy o wartości podobnej lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty wykonania i odbiorców - wzór stanowi załącznik nr.7 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na zał. Nr 4 do SIWZ (oryginał)

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na zał. Nr 5 do SIWZ (oryginał)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki

Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. Nr 5 do SIWZ (oryginał)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  (załącznik nr 5)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z  tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów ,o których mowa:

- w pkt  2, 3,4,6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- w pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  i 10-11 ustawy

Dokumenty oznaczone lit. a/ i c/  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokument oznaczony lit. b/ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

C. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć

1. 	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.6

D. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Druk oferta” (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ);

- oryginały wypełnionych i podpisanych przez Wykonawcę „Formularzy cenowych” (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr.2 do SIWZ);

- oryginały wypełnionych i podpisanych przez Wykonawcę „Formularz parametrów technicznych” (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr.3 do SIWZ)

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo takie musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

- Oświadczenia o posiadanych atestach, deklaracjach zgodności, świadectwach CE dopuszczających do obrotu  oraz aktualnych świadectwach  rejestracji, dostępnych na każde wezwanie  Zamawiającego i że oferowany przedmiot zamówienia spełnia  wymagania opisu przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr.3

Dokumenty , o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy .

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

13.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Grażyna Tworek

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

14.Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

16. Utrata wadium

Nie dotyczy

17.Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

18.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do siwz

7.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

8.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. 	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

10.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni, wykorzystujące  nadtlenek wodoru” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. W takim przypadku nieprawidłowo przygotowaną ofertę pomija się .

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

19. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia 02.03.2015  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu   02.03.2015  o godz 10:00

20.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od . minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

21. Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową.

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  95 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Okres gwarancji -  5%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

okres gwarancji oferty badanej

x 100 pkt. x waga

najdłuższy okres gwarancji w miesiącach  ze złożonych ofert

Uwaga : Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące uruchomienia urządzenia

Wartość ofert y będzie obliczana wg wzoru : W= C+G

gdzie :

C- cena oferty

G- termin dostawy

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy PZP.

4.Rażąco niska cena.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy

22. Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

23. Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

26.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Druk oferta zał. nr .1

- Formularz cenowy zał. nr. 2

- Opis przedmiotu zamówienia zal. Nr.3

- oświadczenia załączniki  nr, 4,5,6

- wykaz dostaw –zał. Nr.7

- Wzór umowy zał nr. 8

Przeworsk 20.02.2015  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1 do siwz

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## DRUK  OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym :

  - Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

dostawa urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni, wykorzystujące  nadtlenek wodoru

- za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

Według formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty.

2. Oferujemy   okres gwarancji  …..........   miesięcy    od  dnia uruchomienia urządzenia .

2. Oświadczam , że  :

2.1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia , jakie ponosi Wykonawca  w przypadku wyboru niniejszej oferty .

2.2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2.3 Akceptujemy warunki załączonego projektu umowy .w przypadku udzielenia zamówienia , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

2.4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.

2.5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia

2.6. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

3 .Niniejszym informuje , ze informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ......-.......

stanowią tajemnice  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane .

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko ,imię ..........................................................................................................................

Stanowisko ...................................................................................................................................

Telefon  .......................................................fax............................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam  :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

inne informacje wykonawcy  :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr.2 siwz

WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

| l.p. | Asortyment/ Nazwa | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość całkowitej netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D - cena jedn. netto powiększona o podatek Vat | E=AxB |  | G - Wart. netto powiększona o podatek Vat |
| 1 | Sterylizator Plazmowy Przelotowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System Dekontaminacji Powierzchni i Sprzętu Medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  | Razem wartość brutto |

Wartość całkowita netto wynosi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wartość całkowita brutto wynosi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr.3

Urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni,
 wykorzystujące  nadtlenek wodoru.

| Lp. | Nazwa. Parametr wymagany/warunek | Potwierdzenie wymagań TAK/NIE | Opis oferowanego wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLIZATOR PLAZMOWY PRZELOTOWY |  |  |
| 1.1 | Zasilanie elektryczne trójfazowe 380 VAC /32A/50 Hz | TAK |  |
| 1.2 | Nie wymaga innych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej) | TAK |  |
| 1.3 | Urządzenie posiada system umożliwiający otwarcie komory sterylizacyjnej podczas załadunku bez użycia rąk. | TAK |  |
| 1.4 | Wymiary urządzenia; - wysokość; od 1700 mm do max 1800 mm -głębokość; od 1000 mm do max 1050 mm -szerokość; od 760 mm do max 810 mm | TAK |  |
| 1.5 | Waga sterylizatora max 450 kg | TAK |  |
| 1.6 | Wymiary komory sterylizacyjnej; -wysokość; od 400 mm do max 420 mm -głębokość; od 700 mm do max 740 mm -szerokość; od 510 mm do max 540 mm | TAK |  |
| 1.7 | Komora sterylizacyjna, o pojemności użytkowej minimum 90 litrów max 100 litrów | TAK |  |
| 1.8 | Urządzenie mobilne - wyposażone w łożyskowane kółka. | TAK |  |
| 1.9 | Urządzenie dwudrzwiowe - przelotowe z możliwością blokowania jednych drzwi i pracy w trybie urządzenia nieprzelotowego. | TAK |  |
| 1.10 | Urządzenie posiada możliwość wprowadzania danych sterylizowanego sprzętu z nośników zewnętrznych - tworzenie baz danych w systemie sterylizatora, celem wykorzystania jej przez użytkownika do rozpoznawania i kwalifikacji sterylizowanego sprzętu medycznego i narzędzi po wprowadzeniu ich kodów lub nazwy. | TAK |  |
| 1.11 | Komora wyposażona w dwie wyjmowane półki o wymiarach minimum: długość 680mm, szerokość 420mm. | TAK |  |
| 1.12 | Czynnik sterylizacyjny ekologiczny: plazma generowana na nadtlenku wodoru bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej. | TAK |  |
| 1.13 | Minimum 4 cykle sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu; - cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych w czasie nie dłuższym niż 48 min - cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego ( np.; endoskopów giętkich ) w czasie nie dłuższym niż 42 min. - cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego takiego jak:bronchoskopy, histeroskopy, cystoskopy, choledochoskopy w czasie nie dłuższym niż 60 minut przy zastosowaniu trybu pracy urządzenia z stężeniem środka sterylizującego max 59% H2O2 - cykl szybki -FLASCH - przeznaczony do sterylizowania prostych narzędzi i urządzeń medycznych w czasie max.25 min. | TAK |  |
| 1.14 | Sterylizator umożliwia wybór trybu pracy urządzenia ze względu na stężenie czynnika sterylizującego w komorze pomiędzy 58% - 59% H2O2 a 90% - 95% H2O2 | TAK |  |
| 1.15 | Sterylizator umożliwia przeprowadzenie procesu sterylizacji dwóch endoskopów giętkich jednocześnie. | TAK |  |
| 1.16 | Temperatura cyklu sterylizacyjnego max 55º C. Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji. | TAK |  |
| 1.17 | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu) | TAK |  |
| 1.18 | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
| 1.19 | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy dotykowy ekran. Urządzenie posiada możliwość rozpoznawania użytkownika po wprowadzonym spersonizowanym kodzie. | TAK |  |
| 1.20 | Rejestracja i wydruk – całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych w języku polskim, z możliwością drukowania wszystkich parametrów cyklu : nr cyklu, fazy procesu, czasy poszczególnych etapów, temperatury, ciśnienia, daty oraz operatora. | TAK |  |
| 1.21 | Możliwość zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci urządzenia, na nośnikach zewnętrznych oraz przez sieć na zewnętrznym serwerze. | TAK |  |
| 1.22 | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwieranie w trakcie cyklu roboczego | TAK |  |
| 1.23 | Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym. Nie ma obostrzeń używania do sprzętu z oddziałów okulistycznych. Ma potwierdzoną badaniami aktywność w stosunku do prionów. | TAK |  |
| 1.24 | Usuwanie zużytych ,nieopróżnionych i niewykorzystanych do końca pojemników z czynnikiem sterylizującym dobywa się w sposób w pełni automatyczny i bezpieczny dla personelu obsługującego sterylizator. Czynnik sterylizujący w momencie usuwania ze sterylizatora jest podwójnie zabezpieczony przed możliwością kontaktu z otoczeniem. Automatycznie usuwany do pojemnika zabezpieczającego z urządzenia dostarczającego sterylant do komory sterylizatora. Pojemnik umożliwia bezpieczną utylizację pojemników z czynnikiem sterylizującym. | TAK |  |
| 1.25 | Samoczynna i stała kontrola szczelności komory. | TAK |  |
| 1.26 | Cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzanych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry; czasu, temperatury, ciśnienia, stężenia czynnika sterylizującego. | TAK |  |
| 1.27 | Posiada możliwość niezależnego monitorowania wszystkich parametrów procesu poprzez zewnętrzne urządzenie, oraz podłączenie do sieci komputerowej i współpracy z czytnikiem kodów paskowych | TAK |  |
| 1.28 | Sterylizator zostanie zwalidowany zgodnie z normą ISO 14937 przez autoryzowany serwis. Stosowny raport zostanie przekazany Zamawiającemu. | TAK |  |
| 1.29 | System podawania czynnika sterylizującego poprzez pojemnik z nabojami zawierającymi odpowiednią dawkę sterylantu przeznaczoną na 1 cykl sterylizacyjny .Pojemnik z czynnikiem sterylizacyjnym po wprowadzeniu do urządzenia umożliwia przeprowadzenie minimum 5 procesów bez konieczności ponownego wprowadzania pojemnika z czynnikiem sterylizującym. Pojemnik z nabojami podawanymi automatycznie, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wydobywanie się środka sterylizującego z pojemnika oraz testem chemicznym obrazującym ewentualną nieszczelność. Do przechowywania czynnika sterylizującego nie są wymagane dodatkowe urządzenia. | TAK |  |
| 1.30 | Waga sterylizatora max: 450 kg. | TAK |  |
| 1.31 | Sterylizator wyposażony w lampę UV zamontowaną bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej sterylizatora. Monitorującej stężenie nadtlenku wodoru w komorze sterylizacyjnej podczas trwania cyklu. | TAK |  |
| 1.32 | Sterylizator posiada wbudowaną drukarkę termiczną na panelu głównym po każdej stronie. Drukarka charakteryzuje się prostym ładowaniem papieru, polegającym na włożeniu rolki papieru termicznego i wyciągnięciu jego końca poza panel drukarki. Nie wymaga skomplikowanych czynności przy wymianie papieru takich jak: przekładanie papieru przez system rolek, nawijanie na rolki czy też konieczność demontażu części drukarki podczas wymiany papieru. | TAK |  |
| 1.33 | Urządzenie wyposażone w system kondensujący nadtlenek wodoru, umożliwiające jego przechwycenie, odparowanie i skoncentrowanie do minimum 90% | TAK |  |
| 1.34 | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran LCD, o przekątnej minimum 22 cm. Umieszczony zarówno po stronie załadowczej jak też wyładowczej urządzenia. | TAK |  |
| 1.35 | Urządzenie wyposażone w system monitorujący termin upływu aktualnego przeglądu technicznego, informujący użytkownika na minimum 30 dni o jego upływie. Nie pozwalający na użytkowanie urządzenia po upływie terminu aktualnego przeglądu. | TAK |  |
| 2 | URZĄDZENIA DO DEKONTAMINACJI POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |
| 2.1 | Urządzenie jednofazowe 230 V – 50 Hz Moc 1,1 kW | TAK |  |
| 2.2 | Urządzenie mobilne, łatwe do przemieszczania. Wyposażone w kółka. Waga urządzenia max: 55 kg. | TAK |  |
| 2.3 | Wymiary urządzenia: Wysokość max: 1100 mm . Szerokość max: 520 mm . | TAK |  |
| 2.4 | Urządzenie dezynfekujące pomieszczenia za pomocą „suchej mgły”. Średnia prędkość jej wytwarzania nie mniejsza niż 30 ml na minutę. Gęstość 6 ml/m3 . Wielkość cząstek wytwarzanej mgły od ; minimum 8 µm do max 14 µm. | TAK |  |
| 2.5 | Możliwość szybkiego wyłączenia urządzenia – urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 2.6 | Rozproszenie całkowite i równomierne na wszystkich powierzchniach, w tym miejscach trudnodostępnych. | TAK |  |
| 2.7 | Możliwość programowania urządzenia w zależności od wielkości pomieszczenia. Posiada możliwość gromadzenia informacji o pomieszczeniu : nazwa i kubatura minimum dla 90 pomieszczeń. Posiada możliwość gromadzenia danych minimum dla 200 ostatnich cykli dekontaminacji. | TAK |  |
| 2.8 | Posiada możliwość zdalnego sterowania oraz monitorowania urządzenia bez konieczności wychodzenia do pomieszczenia poddanego procesowi dekontaminacji. | TAK |  |
| 2.9 | Wyposażone w pilot zdalnego sterowania dający możliwość kontroli oraz zarządzania procesem dekontaminacji minimum 5 urządzeń poprzez połączenie Bluetooth. Pozwala na uruchomienie cyklu, potwierdzenie zakończenia procesu, przerwanie cyklu oraz identyfikację ewentualnych błędów. | TAK |  |
| 2.10 | Wyposażone w zewnętrzną drukarkę kompatybilną z oprogramowaniem urządzenia, dającą możliwość natychmiastowego ściągnięcia potrzebnych informacji. Podłączenie przez port USB. Na wydruku potwierdzającym cykl minimum: - informacja o urządzeniu, - szczegóły cyklu, - zużycie pojemnika ze środkiem dezynfekującym. | TAK |  |
| 2.11 | Wkłady ze środkiem dezynfekcyjnym posiadają zabezpieczenie w postaci membrany wykluczającej bezpośredni kontakt użytkownika z roztworem odkażającym. Wkłady zabezpieczone są przed możliwością ingerencji w skład oraz stężenie preparatu po zainstalowaniu w urządzeniu, wyposażone w system prowadnic umożliwiających jego łatwy montaż w urządzeniu. | TAK |  |
| 2.12 | Wkłady ze środkiem dezynfekcyjnym wyposażone w technologię rejestrującą i monitorującą wkład w zakresie jego terminu przydatności do użycia. | TAK |  |
| 2.13 | Preparat używany do dekontaminacji musi być nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny, działający na wirusy, bakterie, grzyby (szerokie spektrum działania). | TAK |  |
| 2.14 | Metoda dezynfekcji niewymagająca specjalnego uszczelniania dezynfekowanego pomieszczenia, środek stosowany do dezynfekcji musi być bezpieczny dla użytkownika – nie może zawierać formaldehydów, amoniaku, chloru lub innych drażniących związków. | TAK |  |
| 2.15 | Środek dezynfekcyjny będący maksymalnie 6% roztworem nadtlenku wodoru z dodatkiem srebra minimum 50 ppm, nie wymagający specjalnego przygotowania umieszczony w nabojach o pojemności max 3 L | TAK |  |
| 2.16 | Czas całkowitego procesu - procedury dekontaminacji max 170 min / 200 m3 | TAK |  |
| 2.17 | Metoda dezynfekcji nie mająca negatywnego wpływu na sprzęt i aparaturę, w tym aparaturę elektryczną i elektroniczną znajdującą się w dekontaminowanym pomieszczeniu | TAK |  |
| 2.18 | Urządzenie pozwala na przeprowadzenie dekontaminacji powierzchni i urządzeń medycznych o wielkości pomieszczenia /objętości od minimum 10 m3 do max 200 m3 | TAK |  |
| 2.19 | Nie wymaga dodatkowych podłączeń takich jak woda czy sprężone powietrze. | TAK |  |
| 2.20 | Urządzenie posiada możliwość podłączenia do komputera PC, kompatybilne minimum z systemem Windows XP. | TAK |  |
| 2.21 | Urządzenie wyposażone w port USB . | TAK |  |
| 2.22 | System umożliwia wydrukowanie raportu w języku polskim z pracy urządzenia w formie analizy danych dla cyklu dekontaminacji zawierającego minimum: - numer seryjny urządzenia, - numer przeprowadzanego procesu dekontaminacji, - datę i czas przeprowadzanego procesu , - nazwę i kubaturę dekontaminowanego pomieszczenia, - objętość rozpylanego produktu dezynfekującego, - czas rozpylania środka dezynfekcyjnego, - wynik przeprowadzonej dekontaminacji, - informacje o wkładzie ze środkiem dezynfekcyjnym, - datę i czas sporządzenia raportu – wydruku, - oznaczenie osoby korzystającej z urządzenia | TAK |  |
| 2.23 | Urządzenie wyposażone w pakiet startowy wkładów dezynfekcyjnych w ilości 5 opakowań zbiorczych. | TAK |  |
| 2.24 | Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące. | TAK |  |

UWAGA !

Uwaga!. Niespełnienie jednego z wyżej wymaganych parametrów technicznych  skutkuje odrzuceniem oferty. Zaoferowane dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi  materiałami informacyjnymi producenta ( ulotka, instrukcja , raporty techniczne ).

Wykonawca przed dostarczeniem towaru Wykonawca wykona prace adaptacyjne  pomieszczeń . Zaleca się przeprowadzenie oględzin miejsca instalacji towaru przed złożeniem oferty.

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr  6 do siwz

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm ).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do siwz

Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) dostaw/usług

Nazwa zamówienia: dostawa urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni, wykorzystujące  nadtlenek wodoru

WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) DOSTAW/USŁUG

Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy), a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy) następujące dostawy/usługi:

| Lp. | Przedmiot dostawy/usługi | Wartość dostawy/usługi brutto PLN | Data wykonania zamówienia | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonania wskazanych w tabeli powyżej zamówień. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danego zamówienia skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykazanej dostawy/usługi

……………………………                                                              ……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                         podpisy, pieczątka osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA- projekt

zawarta w dniu ………...2015 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

a

B)

z siedzibą

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowe urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego  oraz  dekontaminacji  powierzchni, wykorzystujące  nadtlenek wodoru zwane dalej towarem oraz wykonać  adaptację pomieszczenia na zainstalowanie towaru wraz z montażem , przeszkoleniem personelu  zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje zaadaptować  pomieszczenia Centralnej Sterylizacji  w budynku A szpitala ZAMAWIAJACEGO  w celu instalacji towaru  oraz dostarczyć towar  do tego pomieszczenia w terminie do  30 dni  od daty podpisania umowy.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę brutto w wysokości: ……… zł /słownie: …………………złotych / w tym  ………. %  podatek VAT w wysokości ………….. zł

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w   równych ratach , przy czym I rata będzie płatna w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego a kolejne  raty w terminie do 15 dnia każdego następującego po sobie  miesiąca na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę i montaż  towaru

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń do zainstalowania towaru.

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli ………. miesiące gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji przeglądami okresowymi, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

- Na czas naprawy Wykonawca dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i 	pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10 lat od upływu 	okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów  wymienionych  wyżej u Zamawiającego   powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 2 egzemplarze otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- WYKONAWCA:  					ZAMAWIAJĄCY: