# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/07/15					Przeworsk, dnia 09.03.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pytanie 1

Dot. Pozycji 1 – Aparat do krioterapii azotem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów z pięciostopniową regulacja intensywności nadmuchu oraz temperaturą strumienia gazu do -160 stopni, zużycie ciekłego azotu 3-10 kg/h oraz o wadze 45 kg z butlą, bez obudowy butli ale wyposażone w tubę do odkładania grzałki w przypadku wymiany butli?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dot. Pozycji 2 - Aparat do terapii ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści urządzenie-

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Praca ciągła i impulsowa

Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10%

Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa)

Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii - terapia skojarzona

Bank gotowych programów zabiegowych – 30

Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu

Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym

Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim

Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie

Kartoteka pacjenta

• gromadzenie danych pacjentów,

• rodzaj schorzenia,

• spis zabiegów wykonywanych pacjentowi,

• indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta,

• możliwość oceny skali bólu VAS na początku oraz na końcu leczenia.

Zegar czasu pracy 0 – 30 minut

Waga: 4,6kg

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 390 x 328 x 230 mm

Moc stała: 0-2 W/cm2

Moc impulsowa: 0-3 W/cm2

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dot. Pozycji 5 – Fotel do ćwiczeń oporowych

Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach:

Fotel do ćwiczeń oporowych

Wykorzystanie oporu elastycznego

Regulacja obciążenia za pomocą łatwo wymienialnego zestawu dwóch rodzajów elastomerów (gum),

Oprogramowanie umożliwiające wybór ćwiczeń dynamicznych i izometrycznych,

testy, pomiar zakresu ruchomości za pomocą wbudowanego goniometru,

zarządzanie bazą pacjentów,

Edytowalne parametry ćwiczeń, dające możliwość dostosowania trudności do możliwości pacjenta,

4 stopnie elastyczności w wyproście

2 stopnie elastyczności w zgięciu

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)  1400 x 950 x 1400 mm

Waga 120kg co daje bardzo dużą stabilność urządzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Dot. Pozycji 9 – Pełny osprzęt UGUL

Czy Zamawiający dopuści poniższy osprzęt:

Linka do zawieszeń 1,6m 10

Linka do zawieszeń 0,96m 2

Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m 1

Linka do ćwiczeń samowspomaganych  5,5m 1

Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m  2

Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m  4

Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m  4

Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m  1

Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11	1

Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m	 1

Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m  2

Podwieszka dwustawowa  2

Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę  1

Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów  1

Obciążnik 0,5 kg	2

Obciążnik 1,0 kg	2

Obciążnik 1,5 kg	1

Obciążnik 2,0 kg	1

Obciążnik 2,5 kg	1

Obciążnik 3,0 kg	1

Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m  1

Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m	1

Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m  1

Esik- hak do zawieszeń  30

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dot. Pozycji 10 – Stół do masażu i rehabilitacji

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka w zakresie -85 do +35 stopni na stabilnej stalowej ramie bez konstrukcji krzyżakowej, z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 44-101 cm oraz o wymiarach (dł. x szer.) 190 x 66 cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dot. Pozycji 13 – Wirówka do masażu kończyn dolnych i odcinka LS kręgosłupa

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą 12 dysz w 3 niezależnych sekcjach,  o pojemności zabiegowej 80 i 210 litrów, o wymiarach (dł. x szer. wys.) 1440 x 720 x 980 mm, oraz z możliwością wyboru koloru z palety RAL (ponad 500 odcieni)?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Zamawiający