## zad. 1
Załącznik nr. 2 do SIWZ Zadanie nr. 1
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  | (szt.) |  |  | (%)
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa anatomiczna pierwotna
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem w min 8 rozmiarach. | 60
2 | Głowa metalowa o średnicy 28,32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 60
3 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach: | 60
1.-panewka pełna typu Press-fit
2.- panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub
3.- panewka wkręcana z gwintem na bocznej powierzchni.
4 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji dostosowana pod głowę 28,32,36,40,44 mm , w razie potrzeby mozliwość zastosowania wkładki związanej | 60
5 | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | 10
6 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymuszający wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | 3
7 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi rewizyjny 200,220,240,260 mm z centarlizerem | 1
8 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | 15
9 | zaślepka | 50
10 | Śruba | 30
11 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26,28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | 20
12 | Panewka polietylenowa o śr. wew 28 mm , dwuprofilowa (niski wysoki) z dodatkowym 10 st. Okapem | 10
13 | Panewka polietylenowa o śr. wew 28-32 mm z dodatkowym 10 st. Okapem z dytsanserami | 10
14 | Cement kostny 1 x 40 g | 15
15 | Cement kostny 1 X 40 g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | 70
16 | Cement kostny 1 X 40 g z tobramycyną | 2
17 | Zestaw do prózniowego mieszania ciśnieniowego podawania cementu | 50
18 | Trzpień, prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem | 15
19 | Płyta krętarzowa w min 2 szerokościach i min 3 długościach mocowana okręnie za pomocą linek | 2
20 | Płyta prosta w min 4 długościach mocowana okręnie za pomocą linek | 5
21 | Linki stalowe z bloczkiem średnicy 1,6 i 2,0 mm | 12
22 | Augment rewizyjny panewkowy do uzupełnień panewki zbudowany z przestrzennego tytanu mocowany za pomocą śrub | 1
23 | Śruba tytanowa do mocowania augmentu | 4
24 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagięty). | 1
25 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | 1
26 | Wkładka metalowa mocowana w panewce bezcementowej dajaca możliwoś zastosowania głowy dwumobilnej | 1
27 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej | 1
28 | Mieszalnik próźniowy | 50
29 | Ostrza do piły oscylacyjnej - kompatybilne z napedem posiadanym przez zamawiajacego | 100
RAZEM

## zad. 2
Załącznik nr. 2 do SIWZ Zadanie nr. 2
Lp. | Asortyment | Średnica | Długość | Ilość | Inne warunki | Producent/nr.katalogowy | cena jedn netto | wartość netto | stawka Vat | wartość brutto
|  | (mm) | (mm) | (szt.)
1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej kompresyjny i rekonstrukcyjny, kaniulowany, w części bliższej co najmniej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny, zapewniających opcję blokowania w co najmniej 4 różnych płaszczyznach, przekrój gwoździa w obrysie trójkątny również w części bliższej w obrębie otworu kompresyjnego, w części dalszej min. 5 otworów, pierwszy otwór dalszy max. 5mm od końca gwoździa (niskie blokowanie) , również gwóźdź piszczelowy odpiętowy | 8 do11 | 270-390 | 25 | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy.Oddzialne instrumentarium piszczelowe obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy- celownik dalszy z częścią przezierną radiologicznie i regulacją poziomą położenia otworów- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręty blokujące i trzonowe | 4,5 | 25-80 skok co 5mm | 90
| - wkręty blokujące | 5,0 | 30-80 skok co 5mm | 30
| - śruba zaślepiająca | M8 |  | 20
| - śruba kompresyjna | M8 |  | 10
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.)
2. | Gwoździe blokowane do kości udowej uniwersalne, kaniulowane, kompresyjne i rekonstrukcyjne, z możliwością użycia jako gwóźdź odkolanowy, z otworem kompresyjnym w części bliższej i dalszej. | 9 do13 | 200-480 | 20 | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy.Oddzialne instrumentarium udowe obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy- celownik dalszy z regulacją poziomą położenia otworów- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręty blokujące i trzonowe | 4,5 |  | 80
| - wkręty rekonstrukcyjne | 6,5 |  | 30
| - wkręty blokujące | 6,5 |  | 20
| - zestaw blokujący do gw. wstecznego | 6,5 |  | 6
| - śruba zaślepiająca | M10 |  | 20
| - śruba kompresyjna | M10 |  | 5
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
3. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy o kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135°, z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej (antyrotacyjnej), oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym wprowadzanie | 10 do11 | 200-240 | 5 | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Instrumentarium do gwoździa krętarzowego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy przezierny radiologicznie- celownik dalszy- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - śruba zespalająca kaniulowana | 11 |  | 5
| - śruba kaniulowana | 6,5 |  | 5
| - śruba zaślepiająca | M12 |  | 5
| - śruba kompresyjna | M8 |  | 5
| - wkręt blokujący z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.) | 4,5 | 30-50 skok co 5mm | 10
4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, do implantacji od strony nasady bliższej i dalszej kości ramiennej, lite i kaniulowane, z profilowanym przejściem w części stożkowej gwoździa (spłaszczeniem), ułatwiającym implantację; część bliższa gwoździa o średnicy nie większej niż 9mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne (posiadające co najmniej 4 otwory rekonstrukcyjne w części bliższej) krótkie i długie. | 6-9 | 150-320 | 15 | Udostępnienie instrumentarium na czas umowy.Oddzielne instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy i dalszy- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręt blokujący i trzonowy | 4,5 | 25-50 skok co 5mm | 30
| - wkręt blokujący | 3,5 | 25-50 skok co 5mm | 30
| - śruba zaślepiająca | M7 |  | 50
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
5 | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości przedramienia | 3-5 | 180-260 | 15 | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
| - wkręt blokujący | 2,7 | 10-34 | 45
| - śruba zaślepiająca | M4 |  | 10
6 | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 2-8 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 68-164 | 50 | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
7 | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 10-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 196-356 | 10 | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
8 | Płyta dynamiczna DCS o kącie 95°, 6-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 118-342 | 5 | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
9 | Śruba zespalająca do DHS i DCS | 12,5 i 16 | 55-150 | 60
10 | Śruba kompresyjna do DHS i DCS |  |  | 60
11 | Drut prowadzący do śruby szyjkowej DHS i DCS z gwintem kierunkowym | 2,5 | 230 | 20
12 | Wiertła do otworów pod wkręty ryglujące | 3,5 ,2,8 | 180-300 | 20
13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomicznie kształtowany, lewy i prawy, zakładany od szczytu (boku) krętarza, tytanowy, spiralnie żłobiony, posiadający min. 5 otworów w części bliższej (w tym 2 rekonstrukcyjne pod wkręty fi 7,5mm), posiadający min. 5 otworów w części dalszej (w tym 4 gwintowane. Barwienie kolorystyczne poszczególnych średnic w celu łatwiejszego odróżnienia. | 10 do 12 | 340-440 | 5 | Udostępnienie instrumentarium na czas zabiegu po wcześniejszym zgłoszeniu.
14 | - śruba zaślepiająca i kompresyjna z gniazdem gwiazdkowym | M10 |  | 5
15 | - wkręt blokujący fi 5,0 i 5,5mm, gniazdo gwiazdkowe, łeb cylindryczny |  | 35-75 | 12
16 | - wkręt rekonstrukcyjny fi 7,5mm, łeb cylindryczny, gniazdo gwiazdkowe |  | 60-110 | 10
17. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 4,5 | 10-70 | 40
18. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 5,0 | 25-70 | 50
19 | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 7,0 | 40-130 | 30
20 | Podkładki różne pod wkręty o średnicach od 3,5 do 7,0 mm, różne |  |  | 100
21 | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø4,5mm i ø5,0mm | 3,2 | 150 | 2
22 | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø7,0mm | 5,0 | 180 | 1
23 | Opaska uciskowa na ramię rozm 62 x 7 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 2
24 | Kleszcze do gięcia drutu 170mm, tępe |  |  | 2
25 | Miarka głebokości otworów pod wkręty korowe i gąbczaste |  |  | 4
26 | Kleszcze do cięcia drutu grubego max. 3mm (miękki) 2,2mm (twardy) |  |  | 2
27 | Wiertła kostne fi 1,5 i 1,8mm dł.100mm |  |  | 5
28 | Wiertła kostne fi 2,0 i 2,5mm dł.150mm |  |  | 5
29 | Wiertła kostne fi 2,8 i 3,2mm dł.180mm |  |  | 20
30 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 6cm x5m |  |  | 2
31 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 10cm x5m |  |  | 2
32 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.150mm |  |  | 500
33 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 2,0mm dł.310mm |  |  | 200
34 | Gwóźdź Kirschnera fi 2,5mm dł.310mm |  |  | 50
35 | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 100
36 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,2mm w zwojach 10m |  |  | 10
37 | Płytka tytanowa typu LCP, kątowostabilna, anatomicznie kształtowana, do dalszej nasady kości piszczelowej, łyżeczkowa, spłaszczona, zakładana od strony przyśrodkowej, L-kształtna zakładana od strony przedniej, na części trzonowej posiadająca 4-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych z dwukierunkową kompresją pod wkręty fi 3,5mm. |  |  | 4 | Udostępnienie kompl. instrumentarium na czas zabiegu w ciągu max. 2 dni roboczych od zgłoszenia wraz z kompletem implantów (płyt i wkrętów) na statywach do sterylizacji.
Również płytka tytanowa piszczelowa dalsza w formie krzyża, z siedmioma i dziewięcioma parami oddzielnych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej, z możliwością formowania i docinania części nasadowej i wszystkimi otworami gwintowanymi w części nasadowej. Również płytka tytanowa obojczykowa anatomicznie kształtowana S-kształtna i S-kształtna trzonowa posiadająca otwory gwintowane pod wkręty fi3,5mm i oddzielne kompresyjne z dwukierunkową kompresją
38 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 3,5, barwiony na kolor płyty z jaką współpracuje w celu odróżnienia i łatwiejszej identyfikacji, dł. 16-75mm |  |  | 30
39 | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 20-70mm |  |  | 10
40 | Wkręt kostny korowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 18-70mm, samogwintujący |  |  | 200
41 | Wkręt kostny gąbczasty fi 6,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł.40-120mm, samogwintujący, z gwintem na całej dł. i częściowym (16 i 32mm) |  |  | 50
42 | Wkręt kostkowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 30-70mm |  |  | 100
43 | Wkrętaki sześciokątne i krzyżowe zwykłe do wkrętów od fi2,7 do fi6,5mm |  |  | 4
44 | Gwintowniki pod wkręty fi 2,7 ; 3,5 ; 4,5 ; 6,5mm |  |  | 4
45 | Szydła do gwoździ Rusha, różne rozmiary |  |  | 2
46 | Pobijak do gwoździa Rusha |  |  | 1
47 | Opaska uciskowa udowa współpracująca z posiadanym zaliczaczem produkcji firmy ChM |  | 120x13,5 85x14 | 3
48 | Opaska uciskowa na ramię rozm 82 x 8 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 2
49 | Opaska uciskowa dziecięca pojedyńcza 50 x 6 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 2
50 | Opaska uciskowa podwójna współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 5
51 | Drut Kirschnera gwintowany na dł ok.15mm dł. 150-310mm w różnych średnicach |  |  | 30
52 | Kleszcze do cięcia drutu cienkiego do 2,0mm |  |  | 2
53 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych fi1,0/170 toleranca średnicy fi ±0,1mm |  |  | 50
54 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych fi2,0/230 |  |  | 20
55 | Nóż hakowy 90stopni, artroskopowy |  |  | 3
56 | Gwoździe Stainmana różne |  |  | 20
57 | Płytka blokowana tytanowa strzałkowa dalsza boczna, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca 3-8 oddzielnych otworów gwintowanych w części trzonowej i min. 6 otworów gwintowanych oraz min. jeden owalny w cz. nasadowej, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące. |  |  | 3
RAZEM