Załącznik nr 2 do ogłoszenia

12 kanałowy aparat EKG

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | ###### TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | 12-kanałowy, cyfrowy aparat EKG w zestawie z 12 odprowadzeniowym kablem pacjenta: (kabel z indywidualnie odłączanymi przewodami poszczególnych odprowadzeń) |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 16 monitorowanych odprowadzeń |  |
|  | Aparat umieszczony na podstawie jezdnej wyposażonej w system bezpiecznego zamocowania, uchwyt / ramię na kabel EKG i szufladę, koszyk lub pojemnik na akcesoria. Koła wyposażone w hamulec. |  |
|  | Dostępne formaty wydruku (co najmniej): - 3x4 (1R, 3R) - 3x4, 1R 8ST - 3x4, 1R 10ST - 6x2 - 12 panoramiczny - 12 x 1 |  |
|  | Tryb zapisu „Full disclosure” minimum 20 minut zapamiętywanego zapisu EKG |  |
|  | Możliwość oznaczania zdarzeń w zapisie EKG do późniejszej analizy |  |
|  | Możliwość podglądu zapisu przed wydrukiem |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 200 dpi, szerokość min. 210 mm |  |
|  | Możliwość konfiguracji profilu badania – pamięć min. 10 różnych konfiguracji |  |
|  | Wewnętrzny ekran kolorowy LCD chowany lub zamykany, obsługiwany dotykowo, o przekątnej min 15 cali i rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna w układzie QWERTY do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta, minimum: Nazwisko, imię, wiek, płeć, ID (np. PESEL), nr historii (pobytu) |  |
|  | Lista pacjentów do wykonania badania: możliwość wpisania danych pacjenta na listę do szybkiego wyboru przed wykonaniem badania, bez konieczności każdorazowego wpisywania ręcznie. |  |
|  | Algorytm interpretacji zapisu z klasyfikacją min. 30 różnych stanów, w tym STEMI |  |
|  | Prezentacja graficzna zmian odcinka ST w postaci wykresów kołowych |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG w trybie AUTO – możliwość wyboru: 0.05-150 Hz, 0.15-150 Hz, 0.5-150 Hz 0.05-100 Hz, 0.15-100 Hz, 0.5-100 Hz 0.05-40 Hz, 0.15-40 Hz, 0.5-40 Hz |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG w trybie RHYTHM – możliwość wyboru: 0.05-40 Hz, 0.05-100 Hz, 0.05-150 Hz 0.15-40 Hz, 0.15-100 Hz, 0.15-150 Hz |  |
|  | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych |  |
|  | Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznej |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem ze wskazaniem położenia odłączonej elektrody |  |
|  | Sygnalizacja nieprawidłowego umiejscowienia elektrod |  |
|  | Duża częstotliwość próbkowania sygnału minimum 8000 próbek/sekundę/elektrodę. |  |
|  | Funkcja detekcji stymulatora serca |  |
|  | Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo-czasowych zespołów QRS |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości HR |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min 200 pełnych badań EKG Funkcja kopiowania zapisów na zewnętrzny nośnik pamięci USB. |  |
|  | Zapis badań EKG w postaci plików w formatach XML i PDF |  |
|  | Możliwość odbierania zleceń z centralnego systemu nadzoru EKG |  |
|  | Trwały, ergonomicznie ukształtowany kabel pacjenta ułatwiający wykonanie badania |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V oraz akumulatorowe (min. 7 Ah) |  |
|  | W zestawie min 2 akumulatory oraz zewnętrzna ładowarka – akumulatory w układzie „hot-swap” lub inne rozwiązanie umożliwiające wymianę akumulatorów a trakcie pracy na zasilaniu akumulatorowym bez wyłączania aparatu |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – min 45 minut ciągłego zapisu EKG lub 200 wydruków badań (stron A4) |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci o wydłużonej żywotności – nie dopuszcza się akumulatorów NiCd |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatorów przez użytkownika, bez konieczności stosowania narzędzi i interwencji serwisu |  |
|  | Port USB do podłączenia czytnika kodów paskowych |  |
|  | Możliwość zapisania konfiguracji aparatu na zewnętrznym nośniku pamięci (np. USB) i późniejszego przywrócenia lub przeniesienia konfiguracji do innego urządzenia |  |
|  | Wyświetlanie statusu akumulatora na ekranie |  |
|  | Możliwość włączenia do sieci LAN systemu centralnej archiwizacji zapisów EKG. Standard IEEE 802.3; Złącze RJ45. Możliwość rozbudowy o dostęp do sieci bezprzewodowej. Standardy WEP, WPA/WPA2. |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia hasłem wszystkich funkcji służących do konfiguracji elektrokardiografu |  |
|  | System pomocy wyświetlany na ekranie dostępny dla każdej funkcji aparatu |  |
|  | Zgodność ze standardami IEC 60601-1 IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-51 |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym – typ CF |  |