# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/1/16					Przeworsk, dnia 12.01.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ambulans typu C, spełniający wymagania normy PN EN 1789, z odpowiednio przystosowanym miejscem w przedziale medycznym do montażu defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, urządzenia do pomiaru ciśnienia, bez systemu paneli przesuwanych?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ssak z płynną regulacją podciśnienia w zakresie od 0 do 84 bar?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne nosze z transporterem z systemem wspomagania:

Nosze główne:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawianie wszystkich dostępnych funkcji

- z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, wyposażony w szybko demontowalną poduszkę

- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej

- z możliwością płynnej, bezstopniowej, regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta 85 stopni tj. do pozycji siedzącej, wspomaganej sprężyną gazową

- możliwość położenia głowy na wznak, uniesienia i odchylenia do tyłu

- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy

- dodatkowy zestaw uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

- ze składanymi poręczami bocznymi otwieranymi na boki,

- z wysuwanymi uchwytami przednimi i tylnymi noszy z profilowanymi gumowymi rączkami, zabezpieczającymi ręce operatora podczas uchwytu

- ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy

- zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów

- ze składanym wieszakiem do kroplówki

- lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego

- obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 250 kg

- waga 25 kg wraz pasami, materacem, systemem mocowania i poręczami, zgodnie z normą PN EN 1865-2

- okres gwarancji 24 miesiące

Transporter noszy głównych:

- pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®) redukujący siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane sprężyny gazowe pozwalają na płynną regulacją, niezależną przedniej i tylnej części

- z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu

- z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami

- bezstopniowa regulacja wysokości

- system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę

- z systemem zabezpieczenia przed przypadkowym złożeniem się goleni przednich i tylnych w czasie transportu pacjenta

- możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) w różnych poziomach pochylenia

- cztery kółka jezdne o średnicy 200 mm

- możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 360 stopni tak aby był możliwy transport na wprost i bokiem, przy jeździe na wprost, mechaniczna blokada 2 kółek

- możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek

- trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera,

- zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów

- lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego

- obciążenie dopuszczalne zestawu do 270 kg

- waga transportera 38 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2

- 10G test zderzeniowy - zgodność z normą EN 1789

- okres gwarancji 24 miesiące

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera za pomocą sprężyn gazowych,  redukujących siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały 4 duże kółka o średnicy minimum 20 cm

i szerokości minimum 5 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną deskę ortopedyczną o wymiarach 183 cm x 44 cm i o wadze 8 kg?

Wymiary i waga oferowanej przez nas deski ortopedycznej nieznacznie odbiegają od zamawianej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby stabilizator głowy był wykonany z materiału o działaniu antybakteryjnym i o otworach o średnicy min cm w klockach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne krzesełko składane wyposażone w tylny, stały, uniwersalny uchwyt?

Pozostałe wymagania stawiane przez zamawiającego oferowane przez nas krzesełko transportowe spełnia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby waga krzesełka transportowego nie przekraczała 7,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza zmian.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadała dedykowany, sztywny  podnóżek pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadało oparcia boczne pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadało dopuszczalne obciążenie min. 220 kg?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania minimalne w SIWZ i nie wprowadza zmian.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w Rozdziale III, pkt. 3.2. ppkt. c) SIWZ oraz w §4 ust. 3 wzoru umowy na: „Wykonawca zapewni samochód zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 14 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojazdu bazowego rok produkcji min. 2015r., zabudowa 2016r., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty schematów zabudowy (o których mowa w Części I pkt. 30 oraz w Części XI pkt. 1 tabeli OPZ – zał. nr 3) przygotowanych przez Producenta zabudowy, które nie będą potwierdzone przez jednostkę wykonującą badania? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ważnych i atrakcyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców, co wpłynie na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań bezpiecznych, rozwiązań które wykonawca przebadał w  testach zderzeniowych.  Dokumentacja w postaci schematów oferowanej/ pozytywnie przebadanej w crash- testach zabudowy, powinna być potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą, a nie przez producenta zabudowy.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis gwarancyjny Zabudowy specjalnej sanitarnej, w przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego wykonywany był u producenta zabudowy we wskazanym miejscu znajdującym się na terenie Polski w odległości dalszej niż 10 km od siedziby Zamawiającego? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ważnych i atrakcyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców, co wpłynie na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania serwisu zabudowy specjalnej poza siedzibą Zamawiającego, i w odległości większej niż 10 km, jeżeli wystąpi poważna usterka, wymagająca użycia wysoce specjalistycznego sprzętu.

Pytanie

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 pierwszy odnośnik wzoru umowy z 10% na 5%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia” określonego w §5 ust. 1 drugi odnosnik wzoru umowy słowem „zwłoki”.

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 drugi odnośnik wzoru umowy z 0,2% na 0,1%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 2 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę z terminem płatności do 10 dni od daty jej otrzymania”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 wzoru umowy na: „Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Formularzu Cenowym zał. nr 2 w wierszu nr 1 „Samochód bazowy” należy podać cenę samochodu skompletowanego tj. samochodu bazowego wraz z zabudową specjalnej sanitarnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o umożliwienie wprowadzenia do formularza cenowego zał. nr 2 wszystkich składowych w celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty w następujący sposób:

| Lp. | Sprzęt | Nazwa | Ilość | Cena Jedn. netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód bazowy |  |  |  |  |  |
| 2 | Zabudowa specjalna sanitarna |  |  |  |  |  |
| 3 | Krzesełko kardiologiczne |  |  |  |  |  |
| ….. | ………………………………. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania w poz. nr 1 ceny pojazdu skompletowanego, oraz wyceny pozostałych pozycji sprzętowych

Pytanie

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §7 wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a)	zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

b)	zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

c)	zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d)	zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e)	zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

f)	zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

g)	zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

h)	nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

i)	obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek w Placówce Zamawiającego.

Odpowiedź. Przedmiotem postępowania jest ambulans z wyposażeniem (bez usługi finansowania) i pytanie jest niezasadne.

Pytanie

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: . Przedmiotem postępowania jest ambulans z wyposażeniem (bez usługi finansowania) i prośba jest nieuzasadniona.

Pytanie

Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź: Przedmiotem postępowania jest ambulans z wyposażeniem (bez usługi finansowania) i prośba jest nieuzasadniona.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:  Modyfikacja SIWZ (załącznik nr 7 – projekt umowy)

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia zmian do umowy odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający każdorazowo będzie zamieszczał na stornie aktualny wzór umowy uwzględniający wprowadzone zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający zamieści modyfikację części umowy, która podlega zmianie.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza ambulans ze standardową gwarancją mechaniczną 24 m-ce i gwarancja na perforację 72 m-ce ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³, spełniający normę emisji spalin  EURO 5b+

- którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C

- z drzwiami tylnymi bez kieszeni z siatki

- bez złącza rozruchowego  silnika (producent ma inne rozwiązanie)

- z manualnym domykaniem drzwi przesuwnych

- posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą

- gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi,

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym,

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska

podłoga) niż stabilizator osi tylnej i tylne resory dwupiórowe

- bez kurtyn powietrznych dla kierowcy i pasażera

- bez możliwości elektronicznej regulacji silnika na postoju

- z regulacją kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie oraz  fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach  i dodatkową pełną regulacją  oparcia

- bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych i asystenta bocznego wiatru

- z fabrycznym układem wydechowym  przystosowanym do pełnienia funkcji samochodu sanitarnego inaczej niż przedłużenie go do końca pojazdu,( co nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatruwanie )

- bez szyby przedniej z podgrzewaniem elektrycznym

- ze ścianami i sufitem przedziału medycznego wykonanym w innej technologii niż tłoczone profile, ( które mają wadę, iż w przypadku potrzeby naprawy zachodzi konieczność demontażu całego boku lub sufitu ambulansu) ?

Odpowiedź: Proponowane rozwiązania znacząco odbiegają od minimalnych wymagań określonych w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza naprawy w serwisie oddalonym o 60 km od Przeworska ?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby serwis pojazdu bazowego wykonywany był w najbliżej położonej w stosunku do Zamawiającego ASO oferowanej marki. Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej), winien być realizowany w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego zamawiający dopuścił możliwość wykonania naprawy zabudowy specjalnej w odległości większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Wówczas koszt transportu ambulansu do serwisu pokrywa Wykonawca.

Pytanie

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego odłączenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga proponowanego systemu. Mając na uwadze specyfikę pracy zespołu wyjazdowego, proponowany system jest  niepożądany w ambulansie.

Pytanie

Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100

litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zbiornika o minimalnej pojemności 75l.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans bez stopnia wewnętrznego przy prawych drzwiach bocznych , jeżeli podłoga oferowanego ambulansu jest na wysokości stopnia wewnętrznego samochodu Mercedes Sprinter i VW Crafter ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie

drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z

funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne

przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów

przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu

kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- załącznik nr 7 – projekt umowy, § 2, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Odbiór ambulansu potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. Integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią karty gwarancyjne, książka pojazdu, wyciągi ze świadectw homologacji.

Zamawiający