Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 209 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm.) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /5/16

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm.) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji szczegółowo określonych w załączniku nr 2  i 3 SIWZ

CPV 33191000-5

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 5 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

  - W przypadku wątpliwości do zaoferowanych produktów podczas badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek w celu weryfikacji, czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zawartym w siwz

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ

9.2 Wypełniony formularz cenowy  załącznik nr 2 i podpisane oświadczenie załącznik nr. 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Spółki cywilne przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą;

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ) zał. nr. 5

9.7  Oświadczenia że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki jakościowe i posiada dokumenty potwierdzające ich spełnienie które szczegółowo są opisane w załączniku nr. 3

9.8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Grażyna  Tworek            	tel 016 649 16 25		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze  lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7. Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Oferta na dostawę materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji”     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia 04.02.2016  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 04.02.2016  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  98 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Termin dostawy -  2%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

najkrótszy termin dostawy w dniach ze złożonych ofert

x 100 pkt. x waga

termin dostawy w dniach oferty badanej

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy zamówionych towarów 3 dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem.

Wartość ofert y będzie obliczana wg wzoru : W = C+G

gdzie :

C- cena oferty

G- termin dostawy

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy PZP.

4.Rażąco niska cena.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy  załącznik nr. 2

- oświadczenie ws. przedmiotu zamówienia  zał  Nr.3,

- oświadczenia zał. nr. 4,5,6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   27.01.2016  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę  materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie  dostawy w terminie……....(max 3 dni)  od dnia złożenia zamówienia .

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY  			załącznik nr2

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Podatek VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina niebieska 1200x1200 | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany zielony 1000x1000 | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papier-folia płaski dł. rolek 200 mb/szer: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 75 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 100 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 120 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 150 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 200 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 250 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 300 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 350 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 400 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papier-folia z fałdą dł.100 mb/szer. 400x80 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papier-folia z fałdą dł.100 mb/szer. 350x80 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wskaźnik biologiczny ster. parowej typu 1262 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźnik chem. ster. parowej kl. 6 | Szt | 4500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik chem. ster. parowej kl. 4 | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Taśma wskaźnikowa do ster parowej 19 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 | Taśma neutralna 19 mm | szt. | 96 |  |  |  |  |  |
| 11 | Test kontroli zgrzewu | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick | op | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Torebka samoprzylepna i foliowo-papierowa 90x250 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14 | j. w130x270 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Test kontroli mycia mechanicznego | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wskaźnik dezynfekcji termicznej | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawice ochronne wielorazowe do opróżniania autoklawu dł. robocza min 28 cm - bawełna | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielorazowa min. dł. 400 mm , średnica 3-3,5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielorazowa min dł. 400 mm , średnica 5,0 mm | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielorazowa dł. min. 400 mm , średnica 7 mm | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielorazowa dł. min. 500 mm , średnica 10 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Szczotka do czyszczenia narzędzi dł. min. 500 mm, średnica 15 mm szorstka | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | Szczotka do czyszczenia narzędzi dł. min. 300 mm, średnica 9 mm miękka | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | Szczotka do czyszczenia narzędzi dł. min. 300 mm, średnica 12 mm miękka | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielorazowa dł. 180 mm, włosie nylon 320x640mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 26 | Czyścik do usuwania rdzy i nalotów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | Taca narzędziowa z ociekowym dnem wym. dł. min. 275 mm – max 280 x szer. min. 265 mm – max 270 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Taca narzędziowa z ociekowym dnem wym. min. 395 mm – max 400 x szer. min. 275 mm – max 280 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | Torba włókninowa o rozm. 500-570 x 750 mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Torba włókninowa o rozm. 420-450 x 600 mm | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

## Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że oferowany przez nas towar (materiały) spełnia niżej wymienione wymagania

- Papier sterylizacyjny

I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony

- zawartość chlorków poniżej 0,02%

- zawartość siarczanów poniżej 0,02 %

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,6 kN/m

- gramatura nominalna 60 g/m2   (tolerancja wg. PN EN 868-2),

- wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- Włókniny sterylizacyjne

- III generacja CELULOZA WIĄZANA POWIERZCHNIOWO, WZMOCNIONA WŁÓKNEM SYNTETYCZNYM I MIKROKREPOWANA - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:

- zawartość chlorków poniżej 0,02%

- zawartość siarczanów poniżej 0,02 %

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m

- wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro

- niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej niemniej niż 90 min

- gramatura nominalna 60 g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2): [kolor niebieski]

- wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem  do sterylizacji parowej

o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5  - oraz oprócz tego

- papier o gramaturze 70 g/ m kw. (dopuszczalna tolerancja zgodna z normą PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3

  - zawartość chlorków poniżej 0,05%

  - zawartość siarczanów poniżej 0,25 %

  - wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach

  - przenikanie powietrza [1,47 kPa] niemniej niż 12 μ/Pa*s

  - wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho

  - wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 150 kPa na mokro

  - niezwilżalność wodą powyżej 40 s

  - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 4 kN/m

  - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m

- folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:

  - przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

  - grubość niewiększa niż 52 μm

  - zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC

  - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN

  - elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%]

- wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji PN-EN 868-5 przez niezależną organizację.

- wykluczone umieszczenie testu między foliami

- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii

- powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5]

- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

- zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m

- ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

- ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz

Numery katalogowe oferowanych wyrobów zgodne ze zgłoszeniem w Urzędzie Rejestracji wyrobów medycznych lub certyfikatem zgodności CE

WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI  , dezynfekcji termicznej i mycia mechanicznego

- Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie Dick`a ( PN-EN 868-7) 134°. C 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. nietoksyczny

- WSKAŹNIK PROCESU – taśma wskaźnikowa 19 mm x 50 mb kl I wg ISO 11140-1 wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju

- WSKAŹNIK WIELOPARAMETROWY szer min. 14 mm ze skaźnikiem wzdłuż paska na calej długości min 190 mm odpowiadający klasie 4 ISO 11140-1 lub klasy D wg PN EN 867

- Wskaźnik typu TST 134 st C – 5,3 min i 121 stC – 15 min (emulator) odpowiadający klasie 6 ISO 11140-1

- WSKAŹNIK BIOLOGICZNY – ampułkowy, o czasie inkubacji do 48 godzin,

- Test skuteczności procesu mycia w myjni – dezynfektorze o substancji testowej zgodnej z norma EN ISO 15 833

- Wskaźnik dezynfekcji termicznej w  90°.C / 5 minut odpowiadający kl D wg PN-EN 867-1

Zobowiązujemy się do dostarczenia na prośbę Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagań:

Dokument wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający możliwość ich walidowania w poarciu o normę EN ISO 11607-2

Oświadczenie wytwórcy o biokompatybilności oferowanych opakowań

Potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną

Kompletną charakterystykę papieru i folii wydaną przez wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia zgodności parametrów wytrzymałościowych ze stosowanymi normami

Potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującymi normami EN 868-5 i ISO 11607-1 systemu bariery sterylnej utworzonej przez repretowane opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach opisanych powyżej

Inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP oferowane wyroby

Miejscowość, data				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 , z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.907.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2013 r. poz.907).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr. 7

U M O W A - projekt

zawarta w dniu  ..........2016 w Przeworsku pomiędzy :

- Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ;  Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- B)

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez:

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

- Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie WYKONAWCA  zobowiązuje się sprzedawać  (dostarczać) ZAMAWIAJĄCEMU  materiały do sterylizacji  szczegółowo   opisane  załączniku  nr 1 do umowy, zwane w dalszej części  umowy „towarem”.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego  oferty WYKONAWCY na  dostawę towarów.

Artykuł 2

- Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie zamówienia    ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

- Zamówienie mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em. W szczególnych okolicznościach  zamówienia mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO  składane telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do ….  dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia (siedziba ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana własnym  staraniem WYKONAWCY.   Koszty transportu towaru, w tym koszty załadunku, wyładunku oraz wszelkie inne wydatki  związane z dostawą towaru do miejsca przeznaczenia obciążają WYKONAWCĘ.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ,asortymentu  ( do 20%) niż  podana w załączniku nr 1. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

- Artykuł 3

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres  12 miesięcy od dnia podpisania umowy  z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

Po okresie niezmienności cen ich zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia uzasadnionych    okoliczności wpływających bezpośrednio na ich poziom. ZAMAWIAJĄCY  może żądać przedstawienia    przez dostawcę kalkulacji uzasadniającej zmianę cen  jednostkowych towarów.

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 60 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez  WYKONAWCE  faktury VAT jest prawidłowe dostarczenie

zamówionego towaru  potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO  .

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr .............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

- Artykuł 4

- DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane oraz posiadać polską wersję językową..

- Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU  przez WYKONAWCĘ towar będzie posiadał co najmniej 6-miesięczny okres  ważności i przydatności do użytkowania (stosowania).

- WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wstrzymaniu stosowania  lub wycofania z obrotu towarów objętych niniejszą umową.

- ZAMAWIAJĄCY  jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  WYKONAWCĘ (reklamacje) o dostawach towarów nie Spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych  dostarczonych towarów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 3-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.

- Artykuł 5

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  opóźnienia.

- ZAMAWIAJĄCY  może dochodzić od WYKONAWCY  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Artykuł 6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ........... 2017 r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej

pod rygorem  nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3.    Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                         				ZAMAWIAJĄCY: