# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/6/16					Przeworsk, dnia 08.02.2016r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji nr 2 czyli nakłuwaczy jednorazowych automatycznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu w pakiecie nr 90 paski testowe, spełniające następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, paski testowe wykrywające zbyt małą ilość krwi wprowadzoną do paska bez możliwości dalszego dokładania krwi, co zabezpiecza tak pobieraną krew przed hemolizą następującą na skutek wtórnego mieszania krwi w środowisku pozaustrojowym w kontakcie ze sztucznymi powierzchniami, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jednorazowe automatyczne nakłuwacze opakowania po 200 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ i przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści paski  o następujących parametrach

- pomiaru glukozy w świeżej krwi włośniczkowej,  i noworodkowej krew ;kalibracja urządzenia   chipem wg nowej serii pasków

- zakres pomiaru glukozy we krwi  10-600mg/dL

- czas pomiaru nie dłużej niż 5 sekund

- poziom hematokrytu w przedziale 20-70%

- objętość próbki 0,8 µl

-   Enzym GOD

-  Czy Zmawiający dopuści zasadę pomiaru biosensoryczna?

- Czy Zamawiający wymaga  , aby glukometr  wyposażony  był w automatyczny wyrzutnik zużytych pasków testowych ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści Nakłuwacze jednorazowe automatyczne do glukometru 21 G, ( igła ). Głębokość nakłucia  1,8 mm (op. x 200 szt.) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ i przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga , aby paski po otwarciu fiolki były przydatne do użycia powyżej 4  miesięcy ? na  trzech poziomach ( niski , średni, wysoki )

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki a la 50 szt. minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca krew znajdowała się na szczycie paska testowego w dużej odległości od glukometru, co uniemożliwi ewentualny kontakt materiału biologicznego z samym glukometrem (wpłynie to znacząco na higienę pracy i bezpieczeństwo personelu)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga glukometr, posiadający tylko jeden przycisk dzięki czemu jest prosty i szybki  w obsłudze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga złożenie oferty w postaci pasków testowych do glukometrów, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl (obejmujący w pełni wymagany zakres 20-600mg/dl) przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań nie gorszych od opisanych powyżej?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy ≥100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą kalibratora (paska kodującego w procedurze kalibracyjnej), chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub też podających wyniki w zakresie 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie określił takiego wymogu

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie zbiorczym dla poz. 2 dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokość nakłucia do 1,5 mm i średnicy ostrza 0,65 mm (23G), które umożliwiają uzyskanie niezbędnej wielkości krwi włośniczkowej przy zachowaniu minimalnej bolesności nakłucia? Nakłuwacze są przeznaczone do stosowania zarówno u osób dorosłych, młodych jak i noworodków.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie zbiorczym dopuści system (glukometr i testy paskowe), który charakteryzuje się następującymi cechami:

- Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa

- Test paskowy po pierwszym otwarciu fiolki posiada przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu

- Zakres hematokrytu min. 10-65%

- Automatyczna jakościowa kontrola w celu zapewnienia dokładności systemu pod kątem hematokrytu, wilgotności powietrza, temperatury

- Czas pomiaru 5 sekund

- Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

- Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl

- Brak konieczności kodowania

- Dokładność pomiarów tożsama z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2016

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie zbiorczym dopuści glukometr, który nie interferuje z następującymi substancjami w stężeniach: Galaktoza > 15 mg/dl i kwas askorbinowy > 3mg/dl.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy w dniach roboczych czy kalendarzowych?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zamawiający