# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/15/16					Przeworsk, dnia 11.04.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa materiałów szewnych , siatek chirurgicznych i innych   wyrobów medycznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie nr 10 Taśmy podcewkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o gramaturze 45 g/m², grubości siatki 0,34 mm, porowatości max. 1950 µm, grubości nitki 150 µm, bez badań oceniających skuteczność, taśmy wykonane we współczesnej technologii, innej od quadriaxial, ale o bardzo dobrej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki wzmocnionej grubości nici, niemal dwukrotnie większej niż wymagana, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74 N/mm, w rozmiarze 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12 cm lewa lub prawa), bez mikrohaczyków ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad. 7, wszystkie pozycje: czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 80g/m2±10, grubości 0,47mm±10%, wielkości porów 0,92mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zad. 7, poz. 1: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 5x10cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zad. 7, poz. 7: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 10: czy Zamawiający dopuści taśmę

  - bez plastikowych osłonek (taśma posiada atraumatyczne brzegi, które nie wymagają koszulek plastikowych),

  - o gramaturze 64-73 g/m2,

  - grubości siatki 0,54mm,

  - grubości nitki 0,16mm,

  - wytrzymałości na rozciąganie 90N

  - porowatości 67% (średnia wielkość porów 0,38 mm2)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 10: czy Zamawiający dopuści taśmę bez technologii quadriaxial, których nie przebadano pod katem skuteczności i bezpieczeństwa na grupie min. 200 pacjentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. art. 3, ust. 1 umowy: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dot. art. 5 ust. 1 umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowa „nie zrealizowanego zamówienia” zostało zastąpione słowami „niedostarczonego towaru”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności znajdowała się na dokumencie WZ dołączanym do każdej dostawy?

Odpowiedź

Data ważności znajdować się ma na każdym opakowaniu

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu nici pakowanych w podwójne sterylne opakowania: opakowanie wewnętrzne aluminiowa saszetka (w której znajduje się nośnik z bezpośrednim dostępem do igły) zawierająca wszystkie informacje umożliwiające identyfikację nici, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, gdyż wymagany przez Zamawiającego w tej pozycji asortyment znajduje się w ofercie tylko jednego producenta (Aesculap).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, gdyż wymagany przez Zamawiającego w tej pozycji asortyment znajduje się w ofercie tylko jednego producenta (Aesculap).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  ze standardową igłą okrągłą.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 60 lub 65 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 47 – 49

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu polipropylenowych szwów chirurgicznych  bez dodatku polietylenu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1, 2, 4, 7, 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Zadania nr 7 pozycje 1, 2, 4, 7 i 8  zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 7.a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1, 2, 4, 7, 8

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 7

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 2 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 6?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na następujące pakowanie nici: opakowanie bezpośrednie – odcinek nici w kopercie składanej, która włożona jest do torebki wykonanej z papieru powlekanego polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość; torebka umieszczona jest w saszetce z laminatu przeźroczystego i papieru laminowanego z nadrukiem numeru serii i datą ważności.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach zadania nr 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 (wosk kostny) do osobnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o gramaturze  2,5 gram?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego w opakowaniu a’12?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 pozycja 2 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina (15%) i palmitynian izopropylu (10%)? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w artykule 5 ustęp 1 umowy zastąpi słowa „wartości niezrealizowanego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Części 6 pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 z pakietu nr 6 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Części 6 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wosk 2,5 grama?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto  nie zrealizowanej w terminie lub reklamowanej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie lub reklamowanej części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz.2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- załącznik nr 2 – Formularz Cenowy, zad. nr 7 poz. Uwaga Zamawiający wymaga, dodaje się pkt. 3 który otrzymuje brzmienie:

3.  aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 2 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji

- załącznik nr 2 – Formularz Cenowy, z zadania nr 1 wydziela się poz. nr 6 do oddzielnego zadania tworząc zadanie nr 1A , które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 1A

Syntetyczny  szew  niewchłanialny  monofilamentowy poliamidowy niepowlekany z igłą	2

Zamawiający