# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/11/17					       Przeworsk, dnia 25.04.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy zadania nr 10 – Taśmy podcewkowe.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 10 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, technologia wykonania – metoda osnowowa, bez badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 10

Czy  Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 produkt o następujących właściwościach ?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:

- szerokość:  1,2 cm

- długość: 45 cm

- grubość: 0,45 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącej  kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 48 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 20

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą nieodpinaną ½ koła 26mm,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz.46-48

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści syntetyczny szew wchłanialny, pleciony, powlekany z kwasu glikolowego , o okresie wchłaniania ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 7 dniach i 0% po ok.21 dniach? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści syntetyczny niewchłanialny monofilament wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 7 poz. 1-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę chirurgiczną polipropylenową, niewchłanianą, sterylną, o wadze 70g/m2, grubość 0,56mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 7 poz.8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatkę chirurgiczną polipropylenową, niewchłanialną sterylną, lekką, o wadze 55g/m2, grubość 0,36mm i wielkości porów 1,5-1,7mm bez paska ułatwiającego pozycjonowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie  taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonanej z  polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm, szerokości 10mm , grubości 42 ± 5 µm  i gramaturze 60 ± 5% g/m², wielkość porów 110 µm, wytrzymałość na rozerwania 240 N. Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną z najwyższej jakości  stali 300 lecz bez opisu katalogowego „kosmetyczna, mikrograwerowana z dwustronnie przypstrzonym zakończeniem micro-point lub kosmetyczna dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 1 poz.2 również na igłę kosmetyczna najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną z najwyższej jakości stali 300 z nicią o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na następujące pakowanie nici: opakowanie bezpośrednie – odcinek nici w kopercie składanej, która włożona jest do torebki wykonanej z papieru powlekanego polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość; torebka umieszczona jest w saszetce z laminatu przeźroczystego i papieru laminowanego z nadrukiem numeru serii i datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74 N/mm, w rozmiarze 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12 cm lewa lub prawa), bez mikrohaczyków ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej do zadania nr 8 i zadania nr 10.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. 1 pkt. 2

Czy zamawiający dopuści szew o długości 45 cm z igłą kosmetyczną odwrotnie tnąca 19mm typu „Surgalloy” odporną na odkształcanie i załamania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad. 1 pkt. 9

Czy zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający