# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/21/17					       Przeworsk, dnia 06.06.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :Dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania.

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania nr 1 niżej wymienionych pozycji?

| 32 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.150mm |  |  | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 2,0mm dł.310mm |  |  | 200 |
| 34 | Gwóźdź Kirschnera fi 2,5mm dł.310mm |  |  | 50 |
| 35 | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 100 |
| 36 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,2mm w zwojach 10m |  |  | 10 |
| 39 | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 20-70mm |  |  | 10 |
| 40 | Wkręt kostny korowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 18-70mm, samogwintujący |  |  | 200 |
| 41 | Wkręt kostny gąbczasty fi 6,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł.40-120mm, samogwintujący, z gwintem na całej dł. i częściowym (16 i 32mm) |  |  | 50 |
| 42 | Wkręt kostkowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 30-70mm |  |  | 100 |
| 56 | Gwoździe Stainmana różne |  |  | 20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 39-42 aby Wykonawca zaoferował wkręty z gniazdem sześciokątnym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 41 wkręt gąbczasty z końcówka trokarową (trójgraniastą) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 42 wkręt kostkowy z końcówka trokarową (trójgraniastą) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 40-42 dopuści zaoferowanie wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym zamiast z sześciokątnym i krzyżakowym?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 43 dopuści zaoferowanie wkrętaków tylko sześciokątnych zamiast sześciokątnych i krzyżakowych?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 61 dopuści zaoferowanie Łyżeczka kostna Bruns odgięta, wielkość łyżeczki nr 2 i 6 o dł. narzędzia 230mm zamiast dł. 200mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy w art. 2 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu dostawy asortymentu narzędziowego na 45 dni od chwili złożenia zamówienia dla zadania nr 1 pozycji nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63 pozostały asortyment– implanty, zgodnie z wymaganiami SIWZ? Powyższe wynika z faktu, 
iż Zamawiający wymaga zaoferowania w jednym zadaniu implantów oraz narzędzi, m.in. opaski zaciskowe do zasilacza, kleszcze, wkrętaki, gwintowniki, osteotomy, dłuta, łyżeczki, itp.) których to Wykonawca nie oferuje w ciągłej sprzedaży, ponieważ są one produkowane lub sprowadzane za zamówienie. Czas wyprodukowania lub sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 45 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia na narzędzia. W przypadku asortymentu, który w momencie otrzymania zamówienia dostępny będzie na stanach magazynowych, dostawa będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zapytanie nr 4 czy Zamawiający w rozdziale 17, pkt. 2 SIWZ w kryterium termin dostawy oraz na druku OFERTA (załącznik nr 1) w zakresie zadania nr 1 - zgodzi się na modyfikację zapisu, i uwzględni termin dostaw na narzędzia z poz. nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63 do max. 45 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający zmieni postanowienie umowy, poprzez ujednolicenie i dookreślenie iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (art.3 ust.4) – dot. produktów oddanych w depozyt – a nie specyfikacji dostawy?

Poprzez pobranie towaru z depozytu i jego zużycie w ramach prowadzonej działalności dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a co za tym idzie Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za sprzedany towar. Potwierdzeniem zakupu towaru jest protokół zużycia, a co za tym idzie jest on także podstawą do wystawienia faktury. Z uwagi  na powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycjach 1 – 4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z niskim łbem cylindrycznym do 6 mm zamiast do 5 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie na czas umowy instrumentarium do implantacji gwoździ znajdujących się Pozycjach 1-2 według własnych rozwiązań technicznych tj. jedno wspólne instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych do kości piszczelowej i do kości udowej - 3 palety w kontenerze do sterylizacji -  zamiast dwóch oddzielnych?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w zakresie Pozycji 1-4 dopuści możliwość użyczenia instrumentarium bez wkrętaka trzymającego implanty blokujące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa do kości piszczelowej posiadającego w części bliższej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny, zapewniających opcje blokowania w 3 różnych płaszczyznach?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycjach 3 i 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ bez spłaszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej M8 zamiast M7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o średnicach 4-5 zamiast 3-5?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 48 – 144 mm zamiast 68 – 164 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 176 – 336 mm zamiast 196 – 356 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 12 dopuści możliwość zaoferowania wierteł do otworów pod wkręty ryglujące o średnicy 3,7 mm oraz 2,5 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 13 dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycjach 14-16 dopuści możliwość zaoferowania zaślepek, kompresji i wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 15 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego wkrętami blokującymi fi 4,5 mm zamiast fi 5,0 i 5,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycjach 13 i 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego wkrętami rekonstrukcyjnymi fi 6,5 mm zamiast fi 7,5 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 22 dopuści możliwość zaoferowania wiertła 4,7 x 220 mm zamiast 5,0 x 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 37, 57 dopuści możliwość zaoferowania  otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 57 dopuści możliwość zaoferowania płytki z 5 gwintowanymi otworami w części trzonowej zamiast z 6?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w Pozycji 64 dopuści możliwość zaoferowania płytki w 4 rozmiarach o dł. 95-184 mm zamiast 73-194 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie Pozycji 23-31, 44-50, 52, 55, 58-63 w oddzielny pakiet oraz umożliwienia składania ofert częściowych. Dopuści to do udziału w  postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści jako równoważny w niniejszym postępowaniu sterylny, jednorazowy innowacyjny zestaw do przygotowywania fibryny bogatopłytkowej (PRF) - ze 120 ml krwi przygotowuje min.5 ml (stałe wartości nie podlegające modyfikacjom) PRF  – fibryny bogatopłytkowej (wydajność objętości: możliwość pokrycia min. 50 cm kwadratowych powierzchni) w spolimeryzowanej "gumowej" postaci. Koncentracja trombocytów w PRF, na poziomie 7 razy wartość bazowa (tzn. powyżej 1ml płytek krwi w µl nawet przy wartości bazowej 150tyś.), koncentracja fibryny 17,72 mg/ml. System w pełni automatyczny, precyzyjny, zamknięty. Zestaw zawiera jednorazowy, sterylny elektryczny aplikator z możliwością dołączenia dodatkowej dowolnej strzykawki z substancją płynną (np. antybiotyk, koncentrat komórek macierzystych). Na czas zabiegu oferent dostarczy Komputerowy Separator z czujnikami optycznymi i termicznymi oraz kompatybilną z separatorem Jednostkę Aplikującą-  urządzenie do podciśnieniowej aplikacji materiału biologicznego z możliwością regulacji ciśnienia powietrza, przy użyciu przełącznika nożnego.

nożnego.

Całkowicie zautomatyzowany system składa się z 4 składowych: Jednostka przetwarzająca, jednostka aplikująca, zestaw do preparacji i zestaw do aplikacji. Jednostka przetwarzająca: Niesterylne, do wielokrotnego użytku, w pełni zautomatyzowane urządzenie kontrolujące procesy biochemiczne. Podczas procesu, skoncentrowany roztwór Fibryny I ( z – PRF - lub bez płytek krwi - Fibrin) jest przygotowany z własnej krwi pacjenta. Jednostka aplikująca: Niesterylne, do wielokrotnego użytku, w pełni zautomatyzowane urządzenie kontrolujące dostarczanie uszczelniacza fibrynowego. Dostępne są różne tryby natryskowe w zależności od aktualnej procedury bądź obszaru który ma być pokryty. Zestawy jednorazowe: obejmują dwie części: Zestaw do preparacji roztworu Fibryny/PRF oraz zestaw do aplikacji roztworu Fibryny/PRF, tj. Zestaw zwiera jednostkę do preparacji – sterylne, jednorazowe urządzenie gdzie umieszona jest krew pacjenta, zachodzą procesy biochemiczne, oraz pobierany jest roztwór Fibryny/ PRF. Zestaw ten również zawiera antykoagulant wymagany do zbierania krwi. Po usunięciu strzykawki fibrynowej z jednostki preparacyjnej zostaje on wyrzucony wraz z pozostałym osoczem. Zestaw aplikujący: Zawiera Spraypen oraz inne elementy potrzebne do przygotowania i kontrolowania dostarczania preparatu. Spraypen jest sterylnym i jednorazowym urządzeniem, który dostarcza preparat fibryny na tkankę docelową. Przełącznik nożny jest używany by aktywować aplikację Fibryny/PRF. Istnieje możliwość używania przełącznika nożnego dla wszystkich aplikatorów Vivostat, ale jest obowiązkowy przy użyciu Vivostat Co-Delivery, Vivostat Endoscopic i Spray Catheter. Czas przygotowania: Uszczelniacz fibrynowy Vivostat – 24min, Fibryna bogatopłytkowa Vivostat – 26min.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- w art. 2 ust. 3 wzoru umowy dodaje się zapis:

Zamawiający na prośbę Wykonawcy przedłuży termin dostawy asortymentu narzędziowego (max do 45 dni) w zadaniu nr 1 poz. nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63

- art. 3 pkt. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest przesłanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu zużycia produktów oddanych w depozyt.

Zamawiający