##### Załącznik nr. 2 do SIWZ

## Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak kroplówki | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysięgnik z uchwytem do ręki owalny | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rama wyciągowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary: 200x88x10cm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafka przyłóżkowa | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

a)  Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 4 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2018 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 3. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża 870x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 8. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
| 9. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK PODAĆ kąt przechyłu Trend. i anty-Trend. ≧18st -5pkt, Pozostałe -0pkt |  |
| 10. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 840 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem. | TAK, |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie pozycji Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
| 13. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK Leże wykonane z polipropylenu – 5 pkt, inne tworzywa 0 pkt |  |
| 15. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 16. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. | TAK PODAĆ Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna – 5pkt, brak – 0 pkt |  |
| 18. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 19. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | TAK |  |
| 20. | Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 21. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. | TAK |  |
| 22. | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn | TAK Uchwyty tworzywowe wraz z kątomierzem przy wezgłowiu –5 pkt, metalowe - 0pkt |  |
| 23. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK PODAĆ, Więcej niż 250 kg – 5 pkt, mniej 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 26. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 27. | Elementy wyposażenia łóżek: - Materac dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - wieszak kroplówki 4szt. - uchwyt ręki z 2 haczykami na płyny infuzyjne 4szt - rama wyciągowa wyposażona w 2 uchwyty ręki, 3 rolki wyciągowe, wieszak kroplówki | TAK |  |
| 28. | - Deklaracja Zgodności, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 30. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 31. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Robocze. | TAK |  |

b)  Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - 4 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2018 | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość szafki: 380 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 7. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 8. | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 9. | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK |  |
| 10. | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
| 13. | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 14. | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | TAK |  |
| 15. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | TAK |  |
| 17. | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10lat | TAK |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy