# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/08/18					     Przeworsk dnia: 25.05.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki endoskopowej, leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej oraz sterylizacji

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 3 Część 4  poz. I   (Łóżka do intensywnej terapii  z wagą - OIOM ) pkt 14, 29, 49, 57  otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Koła tworzywowe o średnicy 150 mm (+/-10 mm) z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. Funkcja automatycznego blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej. | TAK |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram (+/-30 gram). Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. Wyświetlacz wagi umieszczony w wyświetlaczach wbudowanych w górne barierki boczne | TAK |  |
| 49 | Bezpieczne obciążenie robocze do 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK |  |
| 57 | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą o cichej pracy 21 db (+/-4 db) zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzoną w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 2:1 lub 3:1 polegający na stałym cyklu 10 lub 7,5 minutowym, w którym co druga lub trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty(terapia przeciwodleżynowa dająca zerowy ucisk na poszczególne partie ciała pacjenta, pomagająca też w leczeniu już istniejących odleżyn u pacjentów) - automatyczne dostosowanie ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta w celu zapobiegania odleżynom w miejscu największego ucisku - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk bezpieczeństwa aktywujący regulację funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji wskaźnik CPR | Tak, -tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym – 10 pkt Tryb pracy inny – 0pkt |  |

- załącznik nr 3 Część 4  poz. II  (Łóżka  - Oddział Neurologii i Udarowy) pkt.  47, 53 otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Min 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | TAK |  |
| 53 | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą o cichej pracy 21 db (+/-4 db) zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzoną w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 2:1 lub 3:1 polegający na stałym cyklu 10 lub 7,5 minutowym, w którym co druga lub trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty(terapia przeciwodleżynowa dająca zerowy ucisk na poszczególne partie ciała pacjenta, pomagająca też w leczeniu już istniejących odleżyn u pacjentów) - automatyczne dostosowanie ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta w celu zapobiegania odleżynom w miejscu największego ucisku - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk bezpieczeństwa aktywujący regulację funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji wskaźnik CPR | Tak, -tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym – 10 pkt Tryb pracy inny – 0pkt |  |

- załącznik nr 3 Część 7 poz. 1 (Videolaryngoskop do trudnej intubacji) pkt 2  otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rozdzielczość monitora min 1280 x 800 pikseli | TAK |  |

- załącznik nr 3 Część 10  (Dermaton akumulatorowy z siatkownicą   ) pkt. 18, 20   otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Wanna i pokrywa kontenera do sterylizacji – 2 szt. - pokrywa kontenera ¾ niebieska - wykonana z aluminium o gr. min 2 mm - filtr mikroporowy, teflonowy na min 5000 cykli sterylizacji 2 szt. - wanna kontenera 3/4 - wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm (+/- 5 mm) - rączki blokowane pod kątem 90° | TAK |  |
| 20 | siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry - współpraca z trzema różnymi matrycami - walec tnący w zestawie - możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego - korba z grzechotką w zestawie - regulacja siły dosicku walca do matrycy - śruba mikrometryczna - wymiary 150x195x105 mm (+/- 5 mm) - waga do 4600 g | TAK |  |

- załącznik nr 3 Część 2  poz. I  (TOR WIZYJNY) pkt 28, 29, 30, 32, 53    otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Rozdzielczość min 1920X1080 px. | TAK |  |
| 29 | Przekątna ekranu – min 26” | TAK |  |
| 30 | Użytkowy kąt obserwacji - min 178° | TAK |  |
| 32 | Reakcja matrycy – min 8 ms | TAK |  |
| 53 | Pojemnik na wodę min 2 l | TAK |  |

- załącznik nr 3 Część 9 poz. 1  (Urologiczny tor wizyjny wraz z ureterorenoskopami giętkimi i sztywnymi ) pkt. 3, 9, 16, 29, 40, 46, 83 otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż FULL HD 1920x 1080 (skanowanie progresywne) | TAK |  |
| 9 | Archiwizacja obrazów medycznych w rozdzielczości nie gorszej niż 1920 x 1080 Full HD wykonana w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
| 16 | Kontroler kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe do podłączenia monitora operacyjnego przekazujące sygnał minimum: -SXGA 1280 X 1024/60/P (format 5:4) - HDTV 1920 x 1080/06/P (format 16:9) - WUXGA 1920 x 1200/60/P (format 16:10) Gniazdo umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | TAK |  |
| 29 | Rozdzielczość minimum FULL HD 1920x1080p | TAK |  |
| 40 | Moc emitowanego natężenia światła nie mniejsza niż równoważnik 175 W (Xenon) | TAK |  |
| 46 | Zakres ciśnienia dla urologii min 10 - 150 mm Hg | TAK |  |
| 83 | Ureterorenoskop igłowy o średnicy 4,5 / 6,5 Fr./Charr., kąt patrzenia 50 , kanał roboczy 3 Fr./Charr., długość robocza 430 mm, długość całkowita 570 do 600 mm, okular ustawiony kątowo, kanał roboczy w linii prostej z dwoma podłączeniami po bokach na płyn dopływający i wypływający zamykanymi kranikami. Wymienne kraniki wykonane z plastiku montowane na wcisk | TAK |  |

- załącznik nr 3 Część 6 poz. II (REJESTRATOR 3 KANAŁOWY Z PODGLĄDEM ZAPISU EKG) pkt 19, 22  otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Zakres dynamiki min 66 mVpp | TAK |  |
| 22 | rozdzielczość cyfrowa min 1,52 μV | TAK |  |

- załącznik nr 3 Część 6 poz. III (REJESTRATOR 12 KANAŁOWY Z PODGLĄDEM ZAPISU EKG) pkt 20, 23  otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Zakres dynamiki min 66 mVpp | TAK |  |
| 23 | rozdzielczość cyfrowa min 1,52 μV | TAK |  |

Przedstawione modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający, na postawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) uprzejmie informuje że:

1. Przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 05.06.2018 do godz. 09.00.

Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego,  w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10.00.

2. Zmienił treść ogłoszenia w zakresie  terminu składania ofert w dniu 24.05.2018 r.

Zamawiający