Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ)

o wartości poniżej 221 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn.zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /26/18

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 221 000 euro.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku zgodnie z opisem – załącznik nr 2 do SIWZ

CPV 33112100-9,

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 144 ust 1 pkt.6

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Do 10.08.2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 9 SIWZ.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

9.1   Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr 1

9.2   Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ

9.3   Wypełnione zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 3 do SIWZ

9.4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

9.5  Materiały informacyjne (opisy, strony katalogowe) oferowanego przedmiotu zamówienia – w j. polskim; potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp:

9.6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

9.7	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

9.8 W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 poz. 1126).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane  faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

10.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37- 200  Przeworsk

10.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 016 649 15 90

10.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

10.6.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

10.7.  Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 10.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:00

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan Jacek Wlazło  –  Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych       tel. 16 649 15 90

w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Dr n. med. Leszek Kamiński - Ordynator Oddziału Kardiologii                                 tel. 16 649 15 79

w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do SIWZ

7.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

8.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ Oferta na dostawę echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku”  oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że   Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać u Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   06.07.2018  do godz. 09.00

- Oferty zostaną otwarte - Sala Konferencyjna Szpitala

w dniu 06.07.2018  o godz. 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ust.1 Pzp. uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający, przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  60 %

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Parametry techniczno-użytkowe –  40 %

- w kryterium parametry techniczno-użytkowe zostanie zastosowany następujący wzór:

( P1 +P2 +P3…..) suma pkt. oferty badanej

x 100 pkt. x waga

suma punktów oferty najkorzystniejszej

Uwaga :  Minimalny okres gwarancji zrównany z okresem rękojmi 24 miesiące

Wartość oferty będzie obliczana wg wzoru : W = C+P

gdzie :

C - cena oferty

P - parametry techniczno-użytkowe

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP.

4. Rażąco niska cena lub koszt

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. nr 1

- formularz cenowy zał. nr 2

- parametry techniczno-użytkowe –  zał. nr 3

- oświadczenie zał. nr. 4, 5

- wzór umowy zał. nr 6

Przeworsk   28.06.2018  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku

1. Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

2. Oferujemy  wykonanie dostawy  w terminie do 10.08.2018 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.   Oświadczamy, że:

a) jesteśmy:

- małym przedsiębiorcą *

- średnim przedsiębiorcą *

b)  pochodzimy  z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

c) pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

##### Załącznik nr. 2 do SIWZ

## Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa towaru | Producent | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Echokardiograf                                                                                                                                                                                      Załącznik nr. 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/oceniana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. | TAK |  |
| - 1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 8.000.000 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1500 x 1000 | TAK |  |
|  | Min. 4 gniazda głowic obrazowych i niezależne gniazdo CWD. Waga aparatu max. 80 kg | TAK |  |
|  | Panel dotykowy LCD min. 12” wspomagający obsługę aparatu | TAK |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację wysokości i obrotu | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 24,000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode min. 300 sekund | TAK |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 350 dB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 400 GB | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2.0 MHz do 12.0 MHz | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały, wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 35 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obr/s | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne ( przy zerowym kącie bramki) min. od -8m/s do 0 oraz od 0 do +8m/s, Color Doppler (CD) -rejestrowane prędkości maksymalne min. -350 cm/s do 0 oraz 0 do +350 cm/s | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów bez użycia funkcji Dopplera | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0-15 mm | TAK |  |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 12m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD +CWD) na wszystkich oferowanych głowicach sektorowych | TAK |  |
|  | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” i zatrzymanej pętli B-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” z zatrzymanej pętli B-mode, pętli B-mode z archiwum | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode krzywoliniowy (prowadzony swobodną linią przez badającego) z powyższych zapisów | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min. : kardiologicznych, naczyniowych osób dorosłych. | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie 4D TEE do wizualizacji serca z możliwością jednoczasowego obrazowania w minimum 1 płaszczyzny | 1 płaszczyzna – 0 pkt 2 płaszczyzny – 2 pkt 3 płaszczyzny - 5 pkt |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym oraz pochodzącym z archiwum obrazie Color Dopplera i PWD | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
|  | Pomiar odległości - minimum 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o procedurę programowalnych badań wysiłkowych wraz z raportem Bull-Eye | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego. | TAK |  |
|  | Wyznaczanie wskaźnika Z-Score dla badań kardiologicznych dzieci | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Oprogramowanie do badań LVO Contrast | TAK |  |
|  | Funkcje postprocessingu na obrazach z archiwum systemu, minimum: 2D – (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Automatyczna Optymalizacja obrazu tkankowego - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Korekcja kąta Inwersja spektrum | 1 punkt za spełnienie każdej z minimalnie wymaganych funkcji |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 47. | Głowica sektorowa 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz – 5.0MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 250, kąt obrazowania min. 900, TRIPLEX B+CD+PWD, , TRIPLEX B+CD+CWD | TAK |  |
| 48. | Głowica przezprzełykowa 1 szt., elektroniczna wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3 -7 MHz (+/- 1 MHz), liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°, zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta od 0° do 180° co 1° Tryb Triplex (B+CD +PWD) Triplex (B+CD +CWD) Obejmująca opcje : Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy o system do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej. Kolumna mocowana do ściany | TAK |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 2D szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów i ortopedii o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0-10.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 190, długość czoła głowicy (FOV) min. 35 mm, TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o głowice convex do badań narządów jamy brzusznej i naczyniowych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0-7.0 MHz (+/- 1MHz), min. 190 elementów piezoelektrycznych; obrazowanie harmoniczne, obrazowanie TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o kompatybilny z archiwum systemem zewnętrzny do analizy postprocessing(owej) obliczeń parametrów kardiologicznych tj. min. GLS (Longitudinal Global Strain), AVA, EROA (PISA). | TAK |  |
| 53 | Gwarancja min. 24 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 54 | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 55 | Udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 56 | Autoryzowany serwis producenta prowadzi: ……………………………………….. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe, adres) | TAK |  |
| 57 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
| 58 | Integracja z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego. Dostarczenie licencji i usługa integracji leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  |

UWAGA:

- 1. 	   Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,,wartość wymagana/oceniana” lub, których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. 	   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 	weryfikacji danych technicznych u producenta

4.            W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartość oferowana do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA - projekt

zawarta w dniu  ……….2018 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

B)

z siedzibą;

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowy echokardiograf dla potrzeb Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku zwany dalej towarem wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do 10.08.2018 r.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą, sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto w wysokości: ………………. zł.

(słownie: …………………………………………  ) w tym ..  %  podatek VAT w wysokości …….. zł

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę  towaru

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10 lat od upływu okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:  	                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: