# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/28/18					     Przeworsk dnia: 19.07.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego, urządzenia z diatermią monopolarną i bipolarną oraz stołu operacyjnego.

# I.   W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1:

Część nr 1, poz. 1 -  APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 1. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z parametrami oferowanych przez nas aparatów do elektrochirurgii i w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydzielenie ww. pozycji, jako jedyny producent będziemy mogli złożyć korzystną ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 2:

Część nr 1, poz. 1, punkt 66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń bez przecinania, o średnicy 5-10mm, z rączką dł. 340-360mm z nierozłącznym kablem dł. min 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 3:

Część nr 1, poz. 2

W przypadku wydzielenia z części nr 1, poz. nr 1 i utworzenia przez Zamawiającego dwóch oddzielnych części: jedna na Aparat elektrochirurgiczny i drugą na Urządzenie z diatermią monopolarną i bipolarną oraz systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie, czy zamawiający dopuści aparat z 4 gniazdami z systemem rozpoznawania naczyń o poniższych parametrach.

Podobnie jak w przypadku pozycji nr 1 z części nr 1, jako jedynemu producentowi tej klasy aparatów, pozwoli to nam na złożenie korzystnej oferty.

System elektrochirurgiczny z systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem

| Lp. |  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy z systemem zamykania naczyń do 7mm. |  |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  |  |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% |  |  |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  |  |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |  |  |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |  |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. |  |  |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” |  |  |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) |  |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  |  |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim. |  |  |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  |  |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. |  |  |  |
| 19 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. |  |  |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |  |  |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  |  |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. |  |  |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy |  |  |  |
| 24 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |  |  |
| 25 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu |  |  |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  |  |  |
| 27 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |  |
| 28 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |  |
| 29 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |  |  |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l |  |  |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W |  |  |  |
| 2 | Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomi, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |  |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  |  |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W |  |  |  |
| 5 | Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), |  |  |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |  |  |
| 7 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W |  |  |  |
| 8 | Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych |  |  |  |
| 9 | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej |  |  |  |
| 10 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. |  |  |  |
| 11 | Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |  |  |
| 12 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  |  |  |
| 13 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W |  |  |  |
| 14 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych |  |  |  |
| 15 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |  |  |  |
| 16 | Automatyczne zakończenie aktywacji po zakończonym cyklu |  |  |  |
| 17 | Potwierdzenie poprawnego zakończenia cyklu scalania komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. |  |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 4:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny z 4 pojedynczymi kołami o średnicy 100mm, z centralną blokadą do podłoża za pomocą 4 wysuwanych elektrohydraulicznie stopek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 5

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z dwóch stron stołu operacyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 13 i 28

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym podnóżek regulowany jest: mechanicznie, wspomagany sprężynami gazowymi, w zakresie góra/dół: +100/-900 i odwodzeniem w bok każdego podnóżka o 800 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 7:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 16

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym wybór orientacji ułożenia pacjenta dokonuje się na pilocie sterującym, poprzez wciśnięcie przycisku z wskazaniem wybranego ułożenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 18

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów znajduje się na pilocie sterującym (prezentacja graficzna na wyświetlaczu) oraz w podstawie stołu (odmienna kolorystyka diod w zależności od stanu naładowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 30

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym górna płyta plecowa regulowana jest razem z podstawowym segmentem plecowym (dolna płyta plecowa), za pomocą pilota sterującego w zakresie w zakresie góra/dół: +900/-900 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 32

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny bez możliwości współpracy z cyfrową integracją bloku operacyjnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 35

Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktowanego parametru tj. przyzna max ilość punktów (10 pkt) za stół operacyjny który już w standardzie posiada precyzyjny napęd tj. dedykowany do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 38

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny który zamiast poduszki tunelowej wyposażony jest w specjalną poduszkę prostokątną do ułożenia na boku ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 13:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 47, 52 i 53

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony w jeden mobilny wózek wyposażony w dwa duże kosze na wyposażenie i akcesoria oraz osobny mobilny wózek na przystawkę ortopedyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 14:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 50

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony w przedłużenie szyny akcesoryjnej o długości 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 15:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 51

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony w stolik do operacji ręki, przezierny RTG o wymiarach 650 x 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 16:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 53

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony w: samonośną przystawkę ortopedyczną montowaną do stołu za pomocą dedykowanego adaptera z płytą miedniczą i materacem, zawierającą dwa ramiona wyciągowe ze stali nierdzewnej osadzone na przegubach kulowych tj. pozwalające na jednoczesną regulację odwodzenia na boki oraz wysokości ustawienia ramion, dwa podnóżki dedykowane do przystawki, dwa aparaty naciągowe z przegubami kulowymi przesuwane po ramionach wyciągowych tj. z możliwością płynnej regulacji ustawienia odległości aparatu naciągowego od stołu, przezierny wałek oporowy z możliwością montażu w dwóch miejscach na płycie adaptera, jeden zacisk uniwersalny montowany do ramienia wyciągowego przystawki, dwa buty wyciągowe dla dorosłych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 17:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 54

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony w przystawkę do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana bez potrzeby stosowania dodatkowej stabilizacji kolana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 18:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 56

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym podczas operacji artroskopii biodra nie ma potrzeby stosowania dodatkowej grubszej poduszki nakładanej na wałek zaporowy, gdyż jest możliwość osadzenia samego wałka oporowego w jednym z dwóch otworów w segmencie miedniczym samej przystawki, zlokalizowanych po bokach centralnej osi wzdłużnej stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 59

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny bez podpórki do gipsowania miednicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 60

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny z kołkiem zaporowym do pozycji bocznej w kształcie prostokąta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 21:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 61

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym zamiast podgłówka typu podkowa, posiada specjalny dedykowany pozycjoner w kształcie podkowy nakładany na klasyczny podgłówek (opisany przez Zamawiającego w pkt nr 27) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 15

Prosimy o potwierdzenie, czy pod pojęciem „jazdy transferowej” Zamawiający wymaga stołu z własnym „silnikowym” (elektrycznym) napędem jezdnym sterowanym z pilota, czy stołu bez jakiegokolwiek napędu jezdnego ?

Odpowiedź:

Własny napęd

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- zał. nr 7 (wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) otrzymuje brzmienie:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ………….. pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000034315, NIP 794-15-27-016, REGON 000304510

reprezentowanym przez  Józefa Więcława -  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy "Administratorem danych"

a:

z siedzibą:

- reprezentowaną przez: ..................................................................................................................

- .

zwaną  w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1.   Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane;

1) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta, dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), datę  urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, przedmiot badania,

2) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badania lub leczenie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania : nazwisko i imię, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy z dnia ……….. r.  …………….. (umowa główna).

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 4 dniowym   jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §10 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie trwania umowy głównej.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                           ____________________

Podmiot przetwarzający                                                                Administrator danych

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający