# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/38/20 Przeworsk dnia: 22.09.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa odczynników do badań hematologicznych, koagulologicznych i równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów - podział na części**

**I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 1:

Zamawiający wymaga, aby analizator hematologiczny główny posiadał możliwość oznaczania retikulocytów.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 1:

Czy Zamawiający może określić ile z podanej liczby oznaczeń (98000 w ciągu 3 lat) będzie morfologii z retikulocytami?

**Odpowiedź:**

3 000 na 3 lata

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 1, Parametry graniczne pkt 7:

Zamawiający wymaga, aby tylko analizator hematologiczny posiadał możliwość oznaczania retikulocytów.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane analizatory: główny i back-up posiadały wspólne odczynniki w zakresie oznaczeń CBC+5DIFF, które są wspólnym trybem pracy?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie:**

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

§2 ust. 1 w związku z §4 ust. 1:

W odniesieniu do Części 1 - uprzejmie prosimy o usunięcie omyłki pisarskiej: „bakteriologii” oraz „bakteriologicznych”.

**Odpowiedź:**

Modyfikacja wzoru umowy

**Pytanie:**

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

§2 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..”

**Odpowiedź:**

Modyfikacja wzoru umowy

**Pytanie:**

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

§3:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy

**Pytanie:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 (UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

Zważywszy, że na podstawie umowy dzierżawy analizatora Administrator będzie samodzielnie przetwarzał dane osobowe gromadzone za pomocą oprogramowania analizatora, a w przypadku wyboru oferty firmy Werfen takie oprogramowanie będzie zapewniało odpowiednie środki techniczne uniemożliwiające dostęp do danych osobowych (domyślna ochrona danych) dla osób postronnych, w tym dla pracowników firmy Werfen, nie będzie dochodzić do powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Należyte wykonanie Umowy Głównej nie wymaga ani nie jest uzależnione od dostępu do danych osobowych, dla których Zamawiający jest Administratorem. Dlatego w przypadku wyboru oferty firmy Werfen prosimy o odstąpienie od podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako bezprzedmiotowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 3:

Czy w części 3 przy parametrach wymaganych doszło do omyłki pisarskiej, czy powinno być: parametry wymagane analizatorów do badań równowagi kwasowo- zasadowej a nie analizatorów do koagulologii?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja załącznika nr 2

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 3: pkt 6 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści aparat bezobsługowy, który nie wymaga żadnej interwencji Operatora tj. żadnych działań konserwacyjnych ani obsługowych i w związku z tym nie ma konieczności dokumentacji jakichkolwiek działań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 3: pkt 7 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, w którym kaseta nie zawiera roztworów kalibracyjnych a kalibracja jest fabryczna? W trakcie pracy kasety wykonywana jest adjustacja czyli automatyczna bez ingerencji użytkownika korekcja dryftów sensorów do "0" fabrycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 3: pkt 12 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści aparat gdzie ważność odczynników w jednej kasecie od zainstalowania na pokładzie aparatu wynosi 21 dni ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

# **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**

* **załącznik nr 5 do SIWZ (U M O W A - wzór) § 2 ust. 1 w związku z § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenia do pracowni na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel Zamawiającego.

* **załącznik nr 5 do SIWZ (U M O W A - wzór) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów) wynosi łącznie: brutto, (słownie: ) w tym :

za dostawę towarów:

za dzierżawę urządzeń:

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnych urządzeń zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

* **załącznik nr 5 do SIWZ (U M O W A - wzór) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki dla wszystkich odczynników oraz firmowe ulotki do odczynników w języku polskim lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..

* **załącznik nr 2 część nr 3 ( tabela - parametry wymagalne analizatorów) otrzymuje brzmienie:**

**PARAMETRY WYMAGALNE AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW DO RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ**

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**