| Załącznik nr 3 do zaproszenia WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ - 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| 1 | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ROK. PROD. | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych, plazmaferezy i hemoperfuzji z opcją regionalnej antykoagulacji cytrynianowej | TAK |  |
| 5 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK |  |
| 6 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK |  |
| 7 | Hemodializa (CVVHD) | TAK |  |
| 8 | Hemodiafiltracja ( CVVHDF) | TAK |  |
| 9 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV - HF) | TAK |  |
| 10 | Plazmafereza (PF) | TAK |  |
| 11 | Hemoperfuzja (HP) | TAK |  |
| 12 | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne lub UPS na min. 15 min. | TAK, Podać |  |
| 14 | Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml | TAK |  |
| 15 | Pomoc kontekstowa | TAK |  |
| 16 | System bilansujący grawimetryczny | TAK |  |
| 17 | Minimum trzy wagi: substytutu, dializatu, filtratu | TAK |  |
| 18 | Dokładność ważenia 1g | TAK |  |
| 19 | Pobór substytutu z 4 worków po 5 litrów jednocześnie | TAK |  |
| 20 | Wydajność pompy krwi do min. 450 ml/min. | TAK, Podać |  |
| 21 | Pomiary ciśnienia: dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu | TAK |  |
| 22 | Zakres ciśnienia przed hemofiltrem 0-750 mmHg | TAK |  |
| 23 | Regulacja temperatury substytutu/dializatu dla pełnego zakresu oferowanych przepływów (35-39°C) | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów | TAK |  |
| 25 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 26 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 27 | Dwie pułapki powietrza: przed i za hemofiltrem | TAK |  |
| 28 | Niezależne odpowietrzanie substytutu, dializatu, filtratu | TAK |  |
| 29 | Przepływ substytutu do min. 130 ml/min. | TAK, Podać |  |
| 30 | Moduł cytrynian/wapń lub dwie zintegrowane pompy wolumetryczne do podaży roztworu cytrynianu i wapnia | TAK |  |
| 31 | CVVHD z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 32 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 33 | Gwarancja na okres trwania umowy obowiązująca od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |
| 34 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 36 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | TAK |  |
| 37 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu | TAK, załączyć |  |
| 38 | Bezpłatne uruchomienie aparatu, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |

Oferowany aparat musi spełniać wszystkie warunki graniczne.

Oświadczamy że:

- Przedstawione powyżej w zał. nr. 3 dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

- Posiadamy atesty, deklaracje zgodności, świadectwa CE dopuszczające do obrotu oraz aktualne świadectwa  rejestracji, dostępne na każde wezwanie  Zamawiającego i że oferowany przedmiot zamówienia spełnia  wymagania opisu przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr. 2 i 3 do zaproszenia.

Miejscowość, data				                   Pieczęć i podpis Wykonawcy