# Nr sprawy SPZOZ.IINZZP.260/13/21					Przeworsk, dnia 19.04.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa łóżek ortopedycznych

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada leże podparte w sześciu punktach, gwarantując stabilność leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, którego rama leża wyposażona jest w gniazdo wyrównania potencjału, łóżko przebadane jest pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 60601 – 1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada szerokość całkowita z podniesionymi poręczami bocznymi wynoszącą 990 mm; natomiast szerokość całkowitą z opuszczonymi poręczami bocznymi wynoszącą 955 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada wymiary leża wynoszące: szer. 805 mm; dłg. 2005 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada stopień ochrony IPX4? Pragniemy zauważyć, że pierwsza cyfra oznacza jedynie stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłów); druga natomiast (w przypadku oferowanych łóżek jest to 4)oznacza stopień ochrony przed skutkami wnikania cieczy – i właśnie ten stopień ochrony jest istotny w środowiskach szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiadają elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 410 – 840 mm, mierzona od powierzchni leża (bez materaca) do podłogi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta, panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, możliwość selektywnego blokowania wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł, bez możliwości blokady poszczególnych pilota?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada panel sterujący nie wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami bez użycia narzędzi z płyty HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada szczyty wykonane z tworzywa wypełnione kolorową wkładką dostępną w trzech kolorach, możliwość demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg i głowy bez możliwości wykorzystania szczytu jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które wyposażone jest w barierki boczne tworzywowe z kolorową wklejką dostępną w 3 kolorach, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, niewielka przestrzeń przy segmencie uda po wydłużeniu leża, barierki boczne bez tworzywowej listwy odbojowej, barierki boczne zabezpieczające pacjenta na wysokości: oparcie pleców 43,5 cm; natomiast segment uda 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, która  posiada półkę do odkładania pościeli z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada nieelastyczne uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada nie antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, które posiada bezpieczne obciążenie wynoszące 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z barierkami na całej długości, który posiada uchwyt ręki trójkątny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie:

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych  - Lp. 2

Prosimy o dopuszczenie metalowej konstrukcji pokrytej żywicą epoksydową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny leża podpartego w minimum 4 punktach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny łóżka o wymiarach 2100mm x 940mm oraz szerokości leża 2000mm x 850mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny zasilania w zakresie 110-230V oraz szczelności układu elektrycznego zgodnego z wymogami dla IP X4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 8

Prosimy o dopuszczenie łóżka przebadanego wg bardziej rygorystycznej pod względem wymagań testowanych obciążeń normy EN 60601-1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 9

Prosimy o dopuszczenie do oceny elektrycznej jednoczesnej regulacji oparcia pleców w zakresie 0° - 65° oraz segmentu uda w zakresie 0° - 30°.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 10

Prosimy o dopuszczenie do oceny regulację w zakresie 410mm – 790mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 14

Prosimy o dopuszczenie do oceny leża wykonanego z HPL ze zdejmowanymi lamelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 17

Prosimy o dopuszczenie do oceny szczyty łóżka odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wykonane z HDPE lub HPL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 18

Prosimy o dopuszczenie do oceny łóżko z barierkami stalowymi sięgającymi minimum ¾ długości leża                                        z minimalną przestrzenią pomiędzy końcem barierki, a zagłówkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 19

Prosimy o dopuszczenie do oceny wysuwaną półkę do odkładania pościeli, nie wystającą poza obrys ramy łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 21

Prosimy o dopuszczenie do oceny uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 22

Prosimy o dopuszczenie podstawy jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 150mm z centralną blokadą kół.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 23

Prosimy o dopuszczenie łóżka z maksymalnym obciążeniem do 250kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 26

Prosimy o dopuszczenie do oceny materac o wysokości 13cm, z osłoną wyposażoną w mechanizm ułatwiający łatwe jej zdejmowanie i nakładanie. Osłona jest odporna na pranie na gorąco w 95° C, z oznaczeniem pozwalającym na suszenie w suszarkach bębnowych, odporna na przemakanie, zanieczyszczenia organiczne, działanie alkoholi i preparatów dezynfekcyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Opis parametrów wymaganych - Lp. 26

Prosimy o dopuszczenie do oceny łóżka z drążkiem ułatwiającym pacjentowi podnoszenie się.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający