# Nr sprawy SPZOZ.IINZZP.260/35/21					Przeworsk, dnia 25.10.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Pytanie nr  1:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności i zgodnie z zasadą konkurencyjności, system do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych składający się z 4 kompatybilnych ze sobą urządzeń o poniższych parametrach:

| 1. | System do wczesnej rehabilitacji pacjentów neurologicznych z sEMG |
| --- | --- |
| I | Stanowisko do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – 1 szt. |
| 1 | Rodzaje treningu : * trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwalający na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów. Pozwalający również na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację; * trening aktywny – w zależności od celu treningu istnieje możliwość dostosowania poziomu oporu do własnych potrzeb i możliwości; * trening delikatny – silnik wspierający ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe, * trening symetryczny – program treningowy pozwalający na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, możliwość skorygowania deficytu. |
| 2 | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pokrytym folią przeciwodbiciową |
| 3 | Analiza 10 ostatnich treningów |
| 4 | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej |
| 5 | Gotowe protokoły treningowe |
| 6 | Bezpieczne zapięcia stóp z pasami rzepowymi |
| 7 | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu |
| 8 | Analiza 10 ostatnich treningów |
| 9 | Stabilne, ergonomiczne uchwyty |
| 10 | Automatyczna kontrola spastyczności |
| 11 | Wbudowane programy do walki ze spastycznoścą |
| 12 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu |
| 13 | Licznik pracy urządzenia |
| 14 | Gumowane kółka transportowe |
| 15 | Możliwość treningu na wózku |
| 16 | Parametry widoczne na wyświetlaczu : dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangażowania mięśni, |
| 17 | Minimalna odległość między stabilizatorami stóp : 12cm |
| 18 | Maksymalna odległość między stabilizatorami stóp: 25cm |
| 19 | Masa urządzenia: 52 kg |
| 20 | Wymiary urządzenia : 120x66x67,5cm |
| 21 | Zakres regulacji : tryb bierny 1-60rpm/ tryb czynny 1-90rpm |
| 22 | Uchwyt na butelkę |
| II. | Stanowisko do terapii kończyny górnej – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie z oprogramowaniem wykorzystującym rzeczywistość wirtualną opartą na czynnościach i zadaniach życia codziennego, co pomaga w sposób poprawny funkcjonalnie zwiększać zdolności motoryczne |
| 2 | Możliwość monitorowania progresu pacjenta |
| 3 | Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych do potrzeb pacjenta |
| 4 | Terapia prowadzona w systemie wsparcia ramienia (kompensacji) na płaskiej powierzchni, lub w wolnej przestrzeni, bez wsparcia. |
| 5 | Synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn. |
| 6 | Trening zawierający elementy aktywności życia codziennego |
| 7 | Ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu. |
| 8 | Pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia |
| 9 | Możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego |
| 10 | Wyposażenie: * Kula – główny element systemu trzymany przez pacjenta i wykorzystywany w treningu, * Uchwyt – dodatkowe mocowanie dla kończyny wspomagającej ruch, * Sensory – jednostki rejestrujące ruch, mocowane na kończynie górnej, * Podstawa (podwójny dysk) – podstawa podpierająca kończyny, wykorzystywana w terapii dwukończynowej, * System komunikacji Wireless – umożliwia komunikację elementów systemu z komputerem. |
| 11 | Komputer klasy notebook kompatybilny z systemem |
| 2. | Moduł EMG – 1 szt. |
| 1 | Aparat do elektrostymulacji, EMG i feedbacku ciśnieniowego |
| 2 | 2 kanały EMG feedback |
| 3 | Niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): możliwość określenia wartości pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B |
| 4 | Funkcja Skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru |
| 5 | Sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej |
| 6 | Tryb funkcji stymulacji i relaksacji. |
| 7 | 1 kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg. |
| 8 | 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania mięśni, zwalczania bólu, 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej interferencji, jonoforezy, diagnostyki |
| 9 | 85 wskazań, 23 cele (programy sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów diagnostycznych, 51 programów rehabilitacyjnych dna miednicy i 15 programów dla rehabilitacji mięśni. |
| 10 | Możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych |
| 11 | W zestawie komputer z oprogramowaniem o minimalnych parametrach : procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10 , min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB |
| 12 | Zasilanie : 10-240VAC,50/60Hz |
| 13 | Waga : 3,65 kg |
| 14 | Wymiary : 266x100x275mm |
| 15 | Wyposażenie: * Przewód zasilający * Przewód potencjału, 2 mm * Złącze testowe, F/F, 2 mm * Kabel do elektrody EMG, 2 mm, ekranowany * Kabel do EMG nietrzymania moczu, 2mm, ekranowany * Elektroda samoprzylepna, śr. 3 cm, szt. 4 * Elektroda samoprzylepna, 5 x 5 cm, szt. 4 * Sonda waginalna, Novatys gold * Waginalna sonda ciśnieniowa * Przewód do waginalnej sondy ciśnieniowej * Skala VAS * Kabel USB * Oprogramowanie - CD-Rom * Zestaw zdjęć aplikacji elektrod |
| 3. | Moduł do treningu poznawczego i balansu-1 szt. |
| 1 | Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D |
| 2 | Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów , procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana |
| 3 | Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy |
| 4 | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej |
| 5 | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane |
| 6 | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach |
| 7 | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony). |
| 8 | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika |
| 9 | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń |
| 10 | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia |
| 11 | Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa |
| 12 | Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10 , min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB |
| 13 | Zawiera monitor dla pacjenta, FullHD: 40 cali |
| 14 | Stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 |
| 15 | Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi oraz ramienia odciążającego kończyny górne |
| 16 | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi |
| 17 | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych |
| 18 | Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże) |
| 19 | Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń |
| 20 | Zawiera możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry są widoczne w raportach dla każdego pacjenta |
| 21 | Zawiera składaną barierkę asekuracyjną, asekurująca użytkownika z 4 stron |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie nr  2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za każdy dzień zwłoki do powszechnie przyjętego poziomu 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający