# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 15.11.2022 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:   Dostawa szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł

Pytanie 1. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy § 5 ust. 3 w następujący sposób:

- „Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie.”

Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 8 lat od upływu okresu gwarancyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie urządzenia powyżej 7 dni roboczych może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy zwłoka przekroczy 10 dni roboczych od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt. 4., po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 5. „Sczytywanie personelu za pomocą kart personelu (każdy endoskop ma swoje określone miejsce i jest wprowadzany do bazy szafy)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt. 9. „Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej celem ograniczenia namnażania drobnoustrojów”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 6. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 10. „Liczba miejsc na endoskopy: 8 z możliwością rozbudowy o kolejne szafy”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 11. „Ekran dotykowy umożliwiający sterowanie wszystkimi komorami”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 8. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 16.  „Ciśnienie wew. 0,35 bar / zew. Min. 0,4 bar „

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 9. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 17.  „Punkt rosy 0,5⁰C”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10. Dotyczy załącznika nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów:

Pkt 18.  „Filtr HEPA : 120 Pa, Filtr H13”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 11. – do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 5

Prosimy o dopuszczenie technologii równoważnej tj. sczytywania endoskopów za pomocą kodów kreskowych umieszczonych na endoskopach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12.  - do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 9

Prosimy o dopuszczenie szafy ze stali malowanej proszkowo, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego, gdyż jest to materiał dodatkowo odporny na korozję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 13.  - do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 10 i 11

Prosimy o dopuszczenie szafy z możliwością przechowywania do 10 endoskopów. Jest to rozwiązanie lepsze i bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego. Zamawiający w pkt. 2 wskazał, że obecnie jest na wyposażeniu 5 endoskopów. W przypadku zakupu kolejnych 5 endoskopów szafa nie będzie wymagała zakupu dodatkowego modułu, a endoskopy będą mogły być przechowywane w już posiadanym urządzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14.  -  do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 7

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania lepszego od opisanego: szafy wyposażonej w  pneumatyczną blokadę drzwi, która w przeciwieństwie do blokady elektromagnetycznej uniemożliwia samoistne otwarcie się szafy w przypadku chwilowego braku zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 15. -  do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 17

Prosimy o dopuszczenie  temperatury  w pomieszczeniu pomiędzy  18 °C a 35 °C. Opisane przez Zamawiającego parametry punktu rosy w ekstremalnie niskich temperaturach nie mają żadnego odniesienia do warunków panujących w Szpitalu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16. - do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3, pkt 20

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania urządzenia będącego wyrobem medycznym. Od dnia 26 maja 2021r, szafy do suszenia i przechowywania endoskopów nie są już objęte definicją wyrobu medycznego określoną w Rozporządzeniu o Wyrobach Medycznych 2017/745 (MDR). Potwierdza to również norma ISO EN-16442:2015, która stwierdza, że szafy nie są uważane za urządzenia medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dział II pkt. 1a zaproszenia oraz załącznik nr 3 (OPZ) pkt. 20 kolumna „Parametr” w następujący sposób:

1a. „dostawa, fabrycznie nowej, wyprodukowanej po 1 stycznia 2022 r. szafy przeznaczonej do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich wraz z niezbędnym wyposażeniem.  Dostarczona szafa musi być wolna od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych, kompletnie spełniająca wymagania zasadnicze, wprowadzona do obrotu i używania zgodnie z  normą EN 16442 (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE)”

20. „Urządzenie jest zgodne z normą EN 16442”  - zmodyfikowany załącznik nr 3 w załączeniu.

Pytanie 17. - do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3  OGÓLNE

Czy Zamawiający potwierdzą, że urządzenie powinno posiadać menu w j. polskim oraz wbudowaną drukarkę z wydrukiem w j. polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 18. - do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 3  OGÓLNE

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała ściągane w dół uchwyty, dzięki czemu podłączenie endoskopu nie stanowi problemu nawet dla osób o niższym wzroście, a przy tym jest rozwiązaniem bezpieczniejszym z punktu widzenia epidemiologicznego ponieważ załadunek oraz wyładunek endoskopów odbywa się poza strefą przechowywania? Przy braku tego typu rozwiązania endoskopy montowane i rozładowywane są wewnątrz komory, co naraża endoskop na uszkodzenie i znacznie utrudnia jego podłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 13 – do treści zaproszenia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w wersji elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)                                                        Załącznik nr 3 do zaproszenia

Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, nie powystawowa i nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 r. Podać: producenta, kraj pochodzenia typ, rok produkcji | TAK, podać |  |
|  | Szafa przeznaczona do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich posiadanych przez Zamawiającego takich jak: - 3 gastroskopy TYP H-185, TYP H-190, TYP Q-165 - 2 kolonoskopy TYP CF H-185L, TYP CF H-190L, - 1 bronchoskop BF TYP 1T180. | TAK |  |
|  | Szafa identyfikuje endoskopy i monitoruje ich czas przechowywania | TAK |  |
|  | Monitorowane są parametry suszenia dotyczące przekroczenia czasu przechowywania i suszenia oraz monitorowanie i kontrola dostępu osób korzystających z szafy. | TAK |  |
|  | Sczytywanie endoskopów za pomocą czipów RFiD umieszczonych na endoskopie | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz przedstawiający status przechowywanych endoskopów | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel. | TAK |  |
|  | Szafa posiada drzwi frontowe przeszklone | TAK |  |
|  | Wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Liczba miejsc na endoskopy: 8 z możliwością rozbudowy o kolejne moduły | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy umożliwiający sterowanie jednostką podstawową oraz jednostkami dodatkowymi | TAK |  |
|  | Czas suszenia max. 120 minut. | TAK, podać |  |
|  | Czas przechowywania min. 168 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie : 230 V. | TAK |  |
|  | Zasilanie sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej. | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze: 3 – 8 bar. | TAK |  |
|  | Punkt rosy : od -43 °C do -50 °C; | TAK |  |
|  | Filtr HEPA : 250 Pa, Klasa filtra : Min. H13 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci i połączenia poprzez port Ethernet z zewnętrzną bazą danych badań endoskopowych | TAK |  |
|  | Urządzenie jest zgodne z normą EN 16442 | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta prowadzi: ……………………………………….. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe, adres) | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |

UWAGA:

- 1. 	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,, parametr wymagany” lub, których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. 	W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u  producenta

4.            W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

………………………………………………….

______________, dnia ____________ r.                                                                                                   podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy