# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 06.02.2024 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo – zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

Pytanie 1

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego przedstawienia próbek. Postępowanie nie dotyczy worków.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuję zaproszenie

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, (załącznik nr 1)

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru formularza cenowego, (załącznik nr 2)

3)  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz parametry techniczno-użytkowe (załącznik nr 2a dotyczący części nr 2)

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Pytanie 2

Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty oraz to, że należy złożyć 
ją w formie papierowej zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na składanie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 13.02.2024 r. do godziny 12:00.
Oferty zostaną otwarte w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 12:30.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści analizator o zakresie liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11 – 5,00 mmol/L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym wszystkie parametry kalibrowane są fabrycznie a dane kalibracyjne zapisane w czipie kasety, w związku z czym nie ma potrzeby aby materiały kalibracyjne znajdowały się w kasecie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodnie z wytycznymi Producenta analizatorów zrezygnuje z wymogu bezpłatnych przeglądów serwisowych w przypadku, gdy producent analizatora nie wymaga przeprowadzania przeglądów okresowych (stanowisko producenta potwierdzone w stosownym oświadczeniu, które może być dołączone do oferty)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zaproszeniem

Pytanie 6

Czy przedmiotem dzierżawy w części 2 ma być analizator parametrów krytycznych tożsamy z opisanym w Parametrach wymaganych do części 1?

Odpowiedź:

Zamawiający do części nr 2 zaproszenia dołącza załącznik nr 2a zaproszenia o następującym brzmieniu: „Parametry techniczno-użytkowe analizatora”

Załącznik nr 2a

Parametry techniczno-użytkowe analizatora

| Lp. |  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyłączania aparatu powyżej 2 godzin bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |  |  |
|  |  | Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa oraz wbudowana bateria | TAK |  |  |  |
|  |  | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych | TAK |  |  |  |
|  |  | Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki pojemnik na ścieki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory (dobowy czas kalibracji max. 30 min); Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary; Czas potrzebny do uzyskania wyniku max 35 s | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń z objętości 45 µl | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych | TAK |  |  |  |
|  |  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach z możliwością zmiany godziny jej wykonania | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny oraz płyny płuczące. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość re-instalacji ( wyjęcia i ponownego założenia w tym samym lub zastępczym analizatorze ) wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów przez cały okres ich pracy na pokładzie analizatora | TAK |  |  |  |
|  |  | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  |  | Zdalny nadzór nad analizatorem z poziomu laboratorium | TAK |  |  |  |
|  |  | Zdalny nadzór serwisu | TAK |  |  |  |
|  |  | Konfiguracja analizatora bezpośrednio z systemem AMMS | TAK |  |  |  |
|  | 1. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Oferowany analizator musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |  |  |  |
|  | 3. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartość oferowana z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach. |  |  |  |  |  |

Zamawiający